建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：天下秀再生医学细胞制备储存与医疗抗衰机构项目   
建设单位（盖章）：天下秀再生医疗健康科技（秦皇岛北戴河新区）有限公司

编制日期：           2025 年11月           

中华人民共和国生态环境部制

目    录

1一、建设项目基本情况


14二、 建设项目工程分析


34三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


41四、主要环境影响和保护措施


70五、环境保护措施监督检查清单


73六、结论


75建设项目污染物排放量汇总表




附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 厂区平面布置图

附图4 秦皇岛市环境管控单元分布图

附图5秦皇岛市生态保护红线图 
附图6引用现状监测点位示意图 

附图7项目分区防渗图
附件

附件1 企业投资项目备案信息

附件2 营业执照

附件3 土地证

附件4 入驻园区证明
附件5 租赁合同

附件6 总量确认书
附件7项目专家评审会意见

附件8 项目评审会专家组名单及评审会与会人员名单

附件9 专家评审意见修改清单

      一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	天下秀再生医学细胞制备储存与医疗抗衰机构项目

	项目代码
	2505-130372-89-01-461360

	建设单位联系人
	梁京辉
	联系方式
	15501051172

	建设地点
	北戴河新区北戴河生命科学园8A配楼

	地理坐标
	东经119°17′46.646  北纬39°39′11.867

	国民经济

行业类别
	M7340医学研究和试验发展

Q8411综合医院

	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地中“其他”（不产生实验室废气、废水、危险废物的除外）；

四十九、卫生84其他(住院床位20张以下的除外)

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	北戴河新区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	秦北新审批立备字[2025]49号

	总投资（万元）
	6100
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	1.64％
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1122.86

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《秦皇岛高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035）》

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《秦皇岛高新技术产业开发区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》

审批机关：河北省生态环境保护厅

审批文号：冀环环评涵[2023]1574号


	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	规划符合性分析
秦皇岛高新技术产业开发区总体发展规划范围东至渤海海岸、南至七里海、西至高新区路、北至前程八街，总规划面积57.26平方公里，规划近期为2022-2025年，规划远期为2026-2035年。目前《秦皇岛高新技术产业开发区总体发展规划(2022-2035年)环境影响报告书》已通过了河北省生态环境厅审查(冀环环评函[202311574号)。

（2）产业定位和用地布局

规划总体发展以生命健康产业为核心，重点发展生物科技、高端制造、新一代信息技术、文教体育科研及健康服务业等主导产业，并发展相关配套产业。其中健康服务业主要发展重点发展高端医疗、医疗美容孵化创新、健康管理、康复疗养、养老保健、健康旅游、休闲度假等健康服务产业。

本项目位于秦皇岛高新技术产业开发区中高端医疗产业园区，主要用于医学研究和试验发展，属于“文体教育科研”类别，符合开发区产业规划。

    规划总体发展以生命健康产业为核心，重点发展生物科技、高端制造、新一代信息技术、文教体育科研及健康服务业等主导产业，并发展相关配套产业。具体内容见下表。
表1-1 与规划主要内容符合性分析
规划产业
主要发展方向
主要国民经济行业领域
符合性

生物科技
生物制药、海洋生物技术、合成生物、绿色生物制造等相关产业。
C272化学药品制剂制造、C273中药饮品加工、C274中成药生产、C276生物药品制品制造、C277卫生材料及医药用品制造、C278药用辅料及包装材料、C1495食品及饲料添加剂制造、C1499其他未列明食品制造、C283生物基材料制造等。
本项目国民经济行业类别为M7340医学研究和试验发展，属于园区规划产业“文教体育科研”产业中的M科学研究和技术服务业，本项目还发展医疗美容，符合秦皇岛高新技术产业开发区规划要求。
高端制造
医疗器械生产制造、特种陶瓷制品制造业、专用设备制造业、健康功能食品及精酿饮品、海关监管检测装备制造、航海装备制造、节能环保设备、新能源装备等科技型企业。
C35专用设备制造业、C3073特种陶瓷制品制造、C149其他食品制造、C1513啤酒制造、C1521碳酸饮料制造、C402专用仪器仪表制造、C223纸制品制造（不涉及制浆工艺）、C3825光伏设备及元器件制造
新一代信息技术
健康传感器、数字化健康产品和基因检测、健康医疗信息系统研发以及健康医疗数据采集、存储、应用的大健康信息产业，打造健康医疗大数据和云计算、物联网等新一代信息技术产业基地。
C39计算机、通讯和其他电子设备制造业（不含蚀刻、蒸镀工艺）、C64互联网和相关服务、C65软件和信息技术服务业等。
文教体育科研
高等教育、职业培训、科技研发、体育科技、健身休闲、创业孵化等。
M科学研究和技术服务业、P83教育、R文化、体育和娱乐业等。
健康服务业等
重点发展高端医疗、医疗美容、孵化创新、健康管理、康复疗养、养老保健、健康旅游、休闲度假等健康服务产业。
Q84卫生、Q85社会工作、O805洗浴和保健养生服务、O804理发及美容服务、R90娱乐业等。
(3)本项目与《秦皇岛高新技术产业开发区总体发展规划(2022-2035年环境影响报告书》符合性分析

规划空间布局要求：高新区规划形成“四核、一轴、两带、四片”的空间发展格局。“四核”:开放共享核、创智服务核、产城融合核、健康服务核形成高新区服务核心。开放共享核承担高新区商业、休闲职能，创智服务核承担综合配套职能和区域创新职能，产城融合核承担产学研科创职能，健康服务核承担生命健康产业配套服务功能。“一轴”:山海活力轴:以前程大街为主要脉络，向东入海，向西进山，形成连通山、田、城、海的城市活力发展轴。“两带”：创智服务带：沿锦绣路集聚发展电子信息、商务金融文教体育、高端医疗等产业，为高新区发展提供多元动力，拉开空间发展架、释放区域价值;产城融合带:沿机场快速路集聚生物科技、生物医疗医疗器械、高端制造、高端医疗等产业，为高新区产城融合发展注入多元业态，激活城市活力。“四片”：结合产业空间布局，规划在高新区形成滨海商务休闲区、生活休闲服务区、产教研融合发展区和高新技术产业区四个片区。
规划产业：规划总体发展以生命健康产业为核心，重点发展生物科技、高端制造、新一代信息技术、文教体育科研及健康服务业等主导产业,并发展相关配套产业本项目国民经济行业类别为M7340医学研究和试验发展、Q8411综合医院，属于园区规划产业“文教体育科研”产业中的“M科学研究和技术服务业”“Q84卫生”，符合秦皇岛高新技术产业开发区规划要求。

(4)本项目与与高新技术产业开发区总体发展规划环评审查意见符合性分析。

对照《河北省生态环境厅关于《秦皇岛高新技术产业开发区总体发展规划(2022-2035年)环境影响报告书》的审査意见》(冀环环评函[2023]1574号)本项目与开发区规划环评审查意见符合性分析见下表。
  表1-2 开发区规划环评审查意见符合性分析一览表
规划环境影响报告书
本项目情况

符合性

(一)落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。

本项目属于再生医学细胞制备储存与医疗抗衰，属于生命健康产业，符合北戴河新区发展方向。
符合
(二)推进绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化高新区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。

本项目严格执行国家、地方规定碳减排和碳达峰行动要求。
符合
(三)严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级落实《报告书》提出的高新区生态环境准入要求和现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制要求。高新区严禁“两高”项目入驻;生物科技产业禁止发展化学药品原料药制造类项目(C271)和鲁用药品制造类项目(C275)，禁止建设涉及动物生物安全P3、P4实验室类项目；高端制造产业禁止建设独立铸造、电镀类项目；新一代信息技术产业禁止建设以蚀刻、蒸镀为主要工序的项目。强化医药废水涉重废水污染治理，涉及含有药物活性成分废水，应单独收集并进行灭菌、灭活处理；涉及电镀工序废水，车间处理达标后全部回用，严禁外排。现有企业不断提高清洁生产水平，促进高新区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
本项目不在环境准入负面清单内，且不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类项目；本项目为医学研究和试验发展项目，不属于“两高”项目，不建设P3、P4实验室。本项目废水不含药物活性成分，废水收集后经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理站处理，后进入华电秦皇岛水务有限公司处理。
符合

(四)严格空间管控，进一步优化高新区空间布局。统筹优化高新区产业布局和发展规模，加强对周边自然保护区、风景名胜区、重要湿地等各类环境敏感区的保护。高新区工业企业与敏感点设置绿化防护带，并保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。结合国土空间总体规划最新成果进一步强化空间管控，优化规划布局。
本项目不属于工业企业，且优化平面布局，将产污设施布置于远离敏感点的方向。

符合

(五)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及秦皇岛市污染防治规划和区域生态环境分区管控相关要求，制定并落实高新区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善促进产业发展与生态环境保护相协
本项目严格落实总量管控政策，依规办理总量指标。
符合

（六）统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。高新区供水依托现有北戴河新区水厂，污水依托现有华电水务和团林污水处理厂，加快工业再生水管网建设。现有供水排水设施能力满足近期需求，远期结合入区企业发展规模适时进行扩建。加快规划燃气热电厂项目建设，远期逐步实现区域集中供热。

本项目严格落实规划环评中所要求的各项环境保护相关措施。
符合
(七)优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励高新区提高清洁能源汽车运输比例，优化区域运输方式，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
本项目采用运输车辆全部采用国六标准的柴油汽车，并设定专用的运输线路，在特定线路规划布置应急措施。
符合
(八)健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建全完善包括环境空气、地表水、地下水、海洋、土壤等环境要素的监控体系;强化高新区三级风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
本项目建立完善的三级防控体系，与园区、高新区、北戴河新区相联动，严格落实环评文件中的相关要求

符合


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目国民经济行业类别为M7340，医学研究和试验发展；根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于“限制类”、“淘汰类”、明确归属于“鼓励类”项目；符合国家对医药研发创新、医疗科技进步的产业扶持方向，是国家产业结构优化升级所支持的领域。项目不属于《环境保护综合名录(2021年版)》高污染、高环境风险项目；不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中禁止准入类项目；秦皇岛北戴河新区行政审批局对项目进行了备案(秦北新审批立备字[2025]49号)。

本项目与《河北省人民政府办公厅印发关于进一步完善医疗卫生服务体系实施方案的通知》（冀政办字〔2023〕69号）的核心要求高度匹配。该政策提出“加快医疗高地建设、推进医学医疗中心建设，提升省域重大疑难重症诊疗能力”，本项目的医学研究和试验发展定位，能够为河北省医学中心建设、医疗技术创新提供研发支撑，契合地方医疗卫生服务体系升级的发展规划，是区域医疗产业高质量发展的重要补充。 
因此，本项目符合国家及地方产业政策。
2、选址规划合理性分析 
本项目租用河北省秦皇岛市北戴河新区生命科学园8A配楼，中心地理坐标为东经119°17′46.646″；北纬39°38′11.867″。项目位于秦皇岛高新技术产业开发区中高端医疗产业园区，符合园区规划。根据国有土地使用证[冀(2018)北戴河新区不动产权第0006517号](见附件)，该土地用途类型为科教用地/教育、医疗、卫生、科研用地，本项目为M7340医学研究和试验发展，Q84卫生，用地性质明确“科教用地/教育、医疗、卫生、科研用地”符合土地用途类型。厂界北侧为北戴河新未来国际医院，南侧为马丁埃文斯医院，西侧为北戴河新未来国际医院，东侧为北戴河新未来国际医院，距离项目最近的敏感点为项目西侧15m处的北戴河新未来国际医院。本项目最近生态红线名称为燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线，距离本项目17km。厂界外500m 范围内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，选址合理本项目选址及规划合理可行。

3、三线一单符合性分析

①生态保护红线

根据环保部印发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评(2016)150号)和《河北省生态保护红线》。本项目所在区域不在生态功能重要区域内，且不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，本项目最近生态红线名称为燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线，距离本项目17km。项目的建设不涉及生态红线。

②环境质量底线

项目区域大气环境为二类区，根据秦皇岛市生态环境局于2024 年11月25日公布的《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2024年10月份环境空气质量情况的通报》(秦气防领办(2024)31号)中附件2“2024年1-10月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况”中相关数据，北戴河新区环境空气质量为不达标区。项目生产过程产生非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.068t/a，不会对周边大气环境造成不利影响。项目所在厂区已完成地面硬化，采取分区防渗治理措施，所有设施正常工况下，不会对地下水、土壤环境产生影响。项目所在区域声环境质量应满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求，项目选用低噪设备，经基础减振、厂房隔声、距离衰减后，噪声排放可以满足相关标准要求，对声环境质量的影响较小。根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物合理处置，本项目医疗废物从实验区由工作人员及时收集并使用专用容器贮放于医废间暂存，防止产生散落、泄漏等情况，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。

③资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应根据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目新鲜水用量为476.1m³/a，项目消耗一定量电能，不使用高能耗工艺及生产设备，新增用电量200万kW·h/a，不超出区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。

本项目在秦皇岛北戴河新区生命科学园内建设，用地性质属于科教用地/教育、医疗、卫生、科研用地，不新增医疗建设用地，不会突破区域土地资源利用上线要求。

④环境准入负面清单

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于其中的“限制类”、“淘汰类”、明确属于“鼓励类”项目；不属于《环境保护综合名录(2021年版)》高污染、高环境风险项目；不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中禁止准入类项目，符合国家及地方现行产业政策。

本项目不违背环境准入负面清单及相关文件的要求。

4、本项目与秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单(2023版)》文件的符合性分析。

环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。全市共划定89个陆域环境综合管控单元，其中优先保护单元44个，占全市陆域面积的55.32%，重点管控单元40个，占全市陆域面积的19.44%，一般管控单元5个，占全市陆域面积的25.24%。全市共划定26个海洋环境管控单元，其中优先保护单元13个，占全市海洋面积的 48.93%，重点管控单元5个，占全市海洋面积的29.10%；一般管控单元8个，占全市海洋面积的21.97%。

本项目位于北戴河新区-大蒲河镇，属于秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单(2023年)》（2024年6月）中的优先保护区(ZH13037210095)。

[image: image11][image: image12][image: image13.emf]检验仪器清洗

用水

细胞制备

中心和第

三方检测

洗衣用水

生活用水

经厂区污水

处理站处理

后 ， 排入北

戴河生命科

学园污水处

理站

2.07

0.5

0.61

0.24

0.72

0.4

0.1

0.48

0.19

0.05

0.58

0.14

1.66

新鲜水

污水处理措施

纯水制备废水 0.01

0.12

表 1-3 本项目与秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单(2023版)》的通知的符合性分析

     属性
管控类型
管控要求
符合性分析
总体准入要求
环境目标
大气环境目标：1.2025年，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降比例达到省要求;全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度和空气质量优良天数比率确保完成省下达指标任务。2.2035年，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转。
项目有机废气为非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.068t/a，采用加强密闭措施。本项目占地不涉及污染耕地。本项目生产废水经厂区污水处理站处理后，排入北戴河生命科学园污水处理站，最终经管网排入华电水务处理站处理。不会对区域水体环境造成明显环境影响。
水环境目标：1.2025年地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达 80%，主要入海河流水质达Ⅲ类，近岸海域水质达标率稳定保持 100%。 主要海水浴场年度水质优良比例达100%。2.2035年地表水环境质量符合水环境功能区要求，近岸海域水质优良(一、二类)比例进一步提升。
土壤环境目标：1.2025年底前，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务,受污染耕地管控措施覆盖率100%:重点建设用地安全利用得到有效保障拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率 100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率 100%。2.2035 年，受污染耕地和重点建设用地安全利用得到巩固提升，进一步保障保百姓“吃得放心、住得安心”。
空间布局约束
行业总体准入要求:

1.有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭铅锌冶炼行业的烧结机-鼓风炉炼铅工艺等不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取绵不符合国家产业政策的制革、电镀等行业生产项目。

2.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业环保升级改造，达不到排放要求的实施搬迁改造或关闭退出:其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范用。对主城区(不含开发区)的重点污染工业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应尽快启动退城搬迁:对县城和主要城镇建成区的重点污染工业企业，具备条件的要实施退城搬迁。通过工业企业退城进园搬迁改造，调整工业布局，将城市建成区及周边企业逐步向符合接纳条件的开发区搬迁，在搬迁的同时，通过技术改造提高工艺和污染治理水平。

3.新、改、扩建的服装干洗店使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机，逐步淘汰开启式干洗机:建筑装饰行业使用低(无)挥发性的建筑涂料、木器涂料、胶粘剂等产品，淘汰溶剂型涂料，建筑内外墙涂饰全面推广使用水性涂料。

4.新建、改建、扩建“两高”项目建设要符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，并采取有效区域污染物削减措施。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建扩建焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建耗煤项目严格执行用煤投资项目煤炭替代政策。新增主要污染物排放“两高”项目，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减,确保项目投产后区域环境质量有改善。
项目不属于“高污染、高风险”管控项目。
污染物排放管控
大气污染管控:1.协同开展 PM2.5,与臭氧污染防治。制定加强 PM2.5,和臭氣协同控制持续改善空气质量行动方案，通过氮氧化物与 VOCs 的协同控制，推动全市 PM2.5和臭氧浓度持续下降。加强重点时段、重点领域、重点行业治理，强化差异化、精细化协同管控。开展臭氧形成机理研究与源解析，对活性较强的前体物建立排放清单，实施重点管控。协同控制 VOCs及氮氧化物排放。到 2025 年，氣化物、VOCs 工程减排量分别达到 7500 吨和2800吨。水污染管控:1.2025年，基本完成全市主要河流于流及重要支流入河排污口整治，基本实现城市建成区污水“零直排”，黑臭水体动态随清。工厂化养殖排水全部经处理后排放，实现港口污水综合处理率 100%，港区码头固体废物分类收集贮存或无害化处理率 100%。地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达 80%，主要入海河流水质达Ⅲ类，近岸海域水质达标率稳定保持 100%。 主要海水浴场年度水质优良比例达到 100%。

本项目施工废气经治理后影响较小且短暂，施工结束后随即消失，符合管控要求。
环境风险防控
1.建立农产品质量安全检测制度，每年开展农产品质量抽样检测和风险预警。2.在涉及重度污染耕地的县(区)要依法划定特定农产品禁止生产区域，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品;对威胁地下水饮用水水源安全的，有关县(区)要制定环境风险管控方案，落实管控措施。3.对纳入建设用地土壤环境联动监管名单中未完成调査评估地块，或列入土壤污染风险管控和修复名录未达到风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。4.根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。5.各县(区)政府每年要与土壤环境重点监管企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。有关企业要严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系。

本项目不涉及此条例内容
资源开发利用
1.2025年秦皇岛市用水总量控制在 9.7亿立方米以内，地下水用水量控制在 5.27 亿立方米以内。万元工业增加值用水降幅较 2020 年下降不少于 13.9%。

2、能源利用总量控制在 1853 万吨标准煤，单位 GDP 能耗为 0.96 吨标准煤/万元，煤炭总量控制在 1417万吨(实物量)3、2035年秦皇岛市用水总量依据上级下达指标确定，万元 GDP水耗进一步下降，能源利用总量控制在 2259万吨标准煤，单位 GDP能耗为0.77 吨标准煤万元，煤炭总量控制在 1417 万吨(实物量)。
本项目不涉及此条例内容。本项目用电量约为200kw.h/a，用水量为476.1m³/a
续表 1-3 本项目与秦皇岛市人民政府办公室关于印发

《秦皇岛市生态环境准入清单(2023年)》的通知的符合性分析。

编号

区县

乡镇

单元类别

环境要素分类

纬度

准入要求

本项目相关情况

符合性
ZH13037210095
北戴河新区

 留守营镇、大蒲河镇、 团林乡
优先保护区

河北平 原河湖 滨岸带 生态保 护红 线、河 北黄金 海岸省 级森林 自然公 园
空间布局约束

1、红线内除《关于加强生态保护红线管理的通知》中 10 类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动。2、河北黄金海岸省级森林自然公园按照《国 家级自然公园管理办法(试行)》及相关管理条例等要求执行。
本项目位于河北省秦皇岛北戴河新区生命科学园8A配楼，不在红线范围内，不在河北昌黎黄金海岸国际级自然保护区范围

符合

污染物排放管控

1、严格暑期（6-9月）十三条入海河流污染物排放管控，确保入海河流稳定达到 III 类水质要求。 2、做好暑期（6-9月）挥发性有机物管控、餐饮油烟污染源及工业污染源排放，保障暑期（6-9月）大气环境质量。
本项目生产废水经厂区污水处理站处理后排入北戴河生命科学园污水处理站，最终经管网排入华电秦皇岛水务有限公司处理站处理。废气无组织排放，加强密闭后，将排放量降到最低。

符

合

环境风险防控
1、防范海上溢油及危化品泄漏风险。加强海洋生态灾害预警与应急处置。严格船舶压舱水的管理，防止压舱水带进外来物种引发生态灾害。
本项目无海上油品及危化品作业，不涉及船舶。

符合

综上，本项目实施符合秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单(更新)(2023年版)》文件要求。

5、与其他政策、规范符合性分析。
表 1-4 与其他政策、规范符合性分析

相关法律、法规、规划、产业政策 相关内容

本项目
符合性
与秦气防领办【2019 】72号的符合性分析

根据企业实际产生的污染物的浓度，合理采取治理工艺。对污染物产生浓度偏高的，推荐使用沸石转轮加催化燃烧方式;对污染物立生浓度偏低的，推荐使用前端处理加活性炭和UV光氧多种处理工艺复合方式;不推荐采用单一的活性炭或UV光氧吸附工艺,活性炭和UV光氧相关耗材要定期维护更换，根据企业实际情况原则上UV光氧相关耗材1年换1次，活性炭2-4月更换一次。
本项目有机废气为低浓度，无组织排放，采取加强密闭处理。
符合

《细胞治疗产品研究与评价技术原则（试行）》

近年来，随着干细胞治疗、免疫细胞治疗和基因编辑等基础理论、技术手段和临床医学探索研究的不断发展，细胞治疗产品为一些严重及难治性疾病提供了新的治疗思路与方法。

本项目为M7340医学研究和试验发展，符合国家产业政策和方向。

符合

河北省卫生健康委办公室关于做好基本公共医疗卫生服务标准体系建设工作的通知冀卫办法规函〔2024〕4号
重点聚焦人民群众最关心最直接最现实的卫生健康问题，围绕数字健康、数字医疗；全要素、全周期健康管理、健康素养提升，传染病及突发公共卫生事件应急处置和防范知识培训，以及慢性病、地方病等特殊疾病的全流程服务，加强社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等各级各类基层医疗卫生机构的设施设备和服务等方面标准化建设。对照《国家基本公共服务标准》《河北省基本公共服务实施标准》，围绕总体要求，积极参与基本公共医疗卫生服务标准的制定，通过制定相应的国家标准、行业标准、地方标准、京津冀协同标准，以及创建标准化试点，完善规范相关设施设备等资源配置、服务流程与质量要求、运行管理、绩效评价等工作，以标准优化提升服务质量和效能。

本项目严格按照国家标准、行业标准、地方标准、京津冀协同标准。完善规范相关设施设备等资源配置，按照标准化提升服务和效能。
符合
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》

到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，促进人民群众健康水平显著提升。

本项目紧扣国家及河北省医疗卫生服务领域的政策要求，通过标准化配置资源、优化服务流程实现服务质量提升；

符合
关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知国卫医发〔2020〕3号
加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。
本项目会按照上述要求做到医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）规范分类，严格执行分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。
符合
《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》秦传[2022]6号

打好臭氧污染防治攻坚战。以石化、化工、涂装等行业领域为重点，安全高效推进重点行业领域挥发性有机物综合治理，实施原辅料源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程，完善挥发性有机物污染源自动监测体系。

非甲烷总烃产生量小，无组织排放，采取加强密闭处理。
符合



建设项目工程分析
	工程建设内容
	工程内容及规模：

项目由来

 随着生命科学技术的突破，细胞技术已成为大健康产业的核心赛道之一。项目搭建区域细胞制备与储存中心研发平台，开展成纤维细胞、脐带间充质干细胞、自然杀伤（NK）细胞等的深低温储存与制备技术研发，填补了区域内细胞技术研发与应用的空白。同时，项目年计划应用制备10000人次，能够为生命大健康产业提供规模化、标准化的细胞技术服务支撑，推动再生医疗技术从实验室走向临床转化，助力生命大健康产业向精准化、个性化方向升级。当下医美保健已从传统的外在塑形向“再生医疗+健康抗衰”的深层需求转变，消费者对基于细胞技术的健康管理、亚健康调理、皮肤再生抗衰等服务需求激增。项目建成后形成细胞采集、存储、扩增、研发一体化抗衰中心，结合激光美容仪、热玛吉等医美设备，开展综合健康管理、医用细胞储存制备、皮肤再生抗衰治疗等服务，将细胞技术与医美保健深度融合，满足大众从“医美塑形”到“健康抗衰”的消费升级需求，打造医美保健领域的技术升级标杆。干细胞、NK细胞等细胞技术在肿瘤、慢性病、免疫性疾病等重大疾病的临床治疗中展现出重要潜力，而标准化的细胞制备与储存是技术临床转化的关键前提。项目研发的细胞深低温储存与制备技术，可直接服务于临床试验的申报与制备工作，为重大疾病的细胞治疗研究提供标准化的细胞制剂支持，加速细胞技术在重大疾病治理中的临床应用进程，助力提升区域重大疾病的诊疗水平与科研能力。

天下秀再生医疗健康科技（秦皇岛北戴河新区）有限公司租用秦皇岛北戴河新区北戴河生命科学园8A配楼，装修现有厂房，建设医学细胞制备储存与医疗抗衰项目，搭建区域细胞制备与储存中心研发平台，用于研发成纤维细胞、脐带间充质干细胞、自然杀伤(NK)细胞的深低温储存技术与制备应用技术等，计划应用于细胞深低温储存技术服务的制备，以及临床试验的申报与制备。项目建成后，预计年应用制备10000人次。据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98 专业实验室、研发(试验)基地”中“其他(不产生实验废气、废水、危险废物的除外)”四十九、卫生84其他（住院床位20张以下的除外），应编制环境影响报告表。为此，天下秀再生医疗健康科技（秦皇岛北戴河新区）有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，根据国家有关环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目所在地的特点，在现场踏勘、收集资料、并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，编制完成该项目环境影响报告表。

二、项目特点

本项目聚焦细胞技术研发与医疗抗衰服务融合，深度锚定生命大健康产业发展方向，项目以成纤维细胞、脐带间充质干细胞、自然杀伤（NK）细胞等为核心研究对象，搭建区域细胞制备与储存中心研发平台，开展细胞深低温储存、制备技术研发及临床转化应用，是干细胞工程技术在生命大健康领域的具体落地。项目将细胞技术与健康管理、亚健康调理、皮肤再生抗衰等服务结合，形成“技术研发-细胞制备-医疗服务”的全链条布局，契合生命大健康产业向精准化、个性化发展的趋势。项目建设与运营过程中，不开展涉及生物安全等级实验室建设及传染性病原体、致病性微生物相关实验操作。项目聚焦细胞技术的合规研发与医疗抗衰服务，所有细胞采集、制备、储存及临床应用相关环节，均严格遵循医学伦理审查准则与行业规范，不涉及胚胎干细胞、生殖细胞等敏感领域的研究与应用，也未开展违背人体试验伦理等相关活动，确保项目运营全程符合医学伦理要求。
三、项目概况
1、项目名称:天下秀再生医学制备储存与医疗抗衰机构项目。

2、建设单位:天下秀再生医疗健康科技（秦皇岛北戴河新区）有限公司。

3、建设性质:新建

4、地理位置及周边关系:

本项目租用河北省秦皇岛北戴河新区生命科学园 8A配楼现有构筑物，中心地理坐标为东经119°17′46.646″，北纬39°39′11.867″。厂界北侧为北戴河新未来国际医院，南侧为马丁埃文斯医院，西侧为北戴河新未来国际医院，东侧为北戴河新未来国际医院，距离项目最近的敏感点为项目北侧15m处的北戴河新未来国际医院。

5、项目投资:项目总投资6100万元，其中环保投资100万元，占总投资的1.64%。

6、劳动定员及工作制度:本项目劳动定员18人，执行法定节假日休息，工作日8小时，夜间无研发接诊等工作，年工作230天。

7、建设内容及规模:建设内容包括细胞制备储存库、细胞制备实验室及再生医疗美容抗衰中心；购置低速大容量离心机、液氮罐、生物安全柜、荧光细胞计数仪等细胞实验室设备。以及激光美容仪、热玛吉等医美设备。 项目建成后，将形成集细胞采集、存储、扩增及研发于一体的抗衰中心，运用国际先进自体再生技术，开展综合健康管理、亚健康调理、医用细胞储存制备、皮肤再生抗衰治疗及医美常规诊疗服务。

                       表2-1 项目组成一览表

工程分类
名称
建设内容
主体工程

一层实验区
大堂、细胞制备实验室 、液氮细胞库、暂存间、脱包间、消毒灭菌室、微生物室、收样室、发样室。
二层综合门诊
外科诊室、内科诊室、急诊室、美容皮肤科室、手术室等
辅助工程

辅助配套
办公区、更衣间、缓冲间、洁具间、消毒间、医护走廊、器械室等。
公用工程工程

供电

由园区供电系统提供，年用电量约200万KW·h/a

供水

取自园区供水管网476.1m³/a

供冷、供热

供暖采用集中供暖方式、夏季采用空调制冷，不涉及食堂、洗浴、住宿，不涉及病房。
环保工程

废气

消毒有机废气加强密闭以无组织形式排放；项目对易产生臭气的部位喷洒除臭剂处理，污水处理设施废气无组织排放。
废水

检验仪器清洗废水、细胞制备中心和检测中心废水、纯水制备水、洗衣废水、生活废水经厂区污水处理站处理后排入北戴河生命科学园污水处理站，最终经管网排入华电秦皇岛水务有限公司处理站处理。

噪声

本项目噪声主要为设施运转噪声，通过采用低噪设备,基础减振，厂房隔声，距离衰减等措施。

固体废物
一般固体废物：（废包装物未被试剂污染、絮凝剂和除臭剂包装物、二氧化氯废包装桶)、废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器，其中废包装物收集定期外售回收部门；纯水机废滤芯、废反渗透膜、生物安全柜废过滤器、暂存一般固废间后交由环卫部门处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

危险废物：废机油、废油桶、污水处理站污泥和沉渣，经灭活处理后暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。

医疗废物：清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品，暂存于医废间，定期交由有资质的单位处置。
储运工程

危险废物暂存间

建筑面积约3.5㎡

一般固废间

建筑面积约4.4㎡

医疗废物暂存间
建筑面积约3.8㎡
主要设备表

表2-2 主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注
1

超低温冰箱

TDE30086FV-ULTS

2

细胞冻存与复苏
2

医用冷藏柜

HYC-310S

7

样品保存
3

离心机

ST4

3

离心细胞
4

生物安全柜1.8米

1589-AC

4

细胞处理
5

生物安全柜1.2米

1584

3

细胞处理
6

二氧化碳培养箱

311

6

细胞培养
7

显微镜带摄像

CKX53

1

观察细胞
8

显微镜

CKX53

1

观察细胞
9

细胞计数仪

Countess 3

2

计数细胞活率
10

细胞计数仪countstar

Counstar Mira BF-S

1

计数细胞活率
11

微量离心机

micro 17

3

离心细胞
12

全自动微生物培养仪

LABSTAR120

1

微生物培养

13

灭菌锅

YXQ-LB-75SII

2

灭菌灭活
14

烘箱

GZX-9140MBE

2

消毒室
15

分析天平

XB220A

1

检验设备
16

血细胞分析仪

BC-5120

1

分析检测
17

生化培养箱

LRH-150

2

理化检测实验室
18

高频热合机

SE250

2

样本接收
19

电化学发光仪

CL-1200i

1

样本检测
20

液氮罐

8140

2

程控降温室
21

除颤监护仪

Defi-B

1

理化检测实验室
22

简易呼吸器

PA-500

1

23

电动手术床

M500

1

24

无影灯

LED700

1

25

高频电刀

GB-3000

1

26

水光仪

DERNA SHINE BOSS

1

27
全自动生化分析仪
CX-4800
1
检验科
28
五分类血细胞分析仪
BC-5390
1
检验科
29
彩色多普勒超声诊断仪
LOGIQ E9
1
影像科
30
十二导联心电图机
ECG-1200
2
心电监测与诊断
31
心电监护仪
PM-9000
3
生命体征监测
32
激光治疗仪
Alma Harmony XL
1
美容皮肤科
33
红蓝光治疗仪
LED-880
1
皮肤科
34
针灸治疗仪
SDZ-II
4
电针治疗
35
尿液分析仪

URIT-180

1

尿常规检测

36
高压灭菌器

YXQ-LS-75SII

消毒供应室

37
污水处理一体机
一体式四开门电泳喷塑柜体，主机尺寸1200*750*1750mm
1
污水处理
9、原辅材料及能源消耗
表2-3 项目主要原、辅材料情况一览表

序号

名称

年用量

单位
包装形式
用途

1

培养基（水，无机盐，氨基酸，蛋白）
60L
瓶
500ml/瓶
细胞培养
2
生理盐水（氯化钠）
150L
瓶
250ml/瓶
细胞培养
3
培养板（水，生理盐水，大都提取物）
4.8L
瓶
20ml/瓶
细胞培养
4
酒精75%
115L
桶
500ml/桶
消毒
5
新洁尔灭
12L
瓶
500ml/瓶
消毒
6
84消毒液
30L
瓶
500ml/瓶
消毒
7
细胞冻存液（水，无机盐，氨基酸，蛋白）
3.6L
瓶
100ml/瓶
细胞冻存
8
PBS（水和无机盐）
90L
瓶
500ml/瓶
细胞培养
9
人的外周血
1.2L
瓶
100ml/瓶
细胞培养
10
污水处理设施二氧化氯
0.1t
瓶
/
消毒
11
除臭剂
0.1t
瓶
/
除臭
12
胰酶
5L

瓶

250ml/瓶

细胞消化

13
皮肤组织
500g

/

/

样本

14
脐带组织
200g

/

/

样本

15
分离液
15L

瓶

100ml/瓶

细胞培养

16
NK扩增试剂
3L

份

10mL/份

细胞扩增

17
稀释液
20L

桶

10L/桶

检测

18
溶血剂
2L

瓶

250ml/瓶

检测

19
菌检瓶
200L

瓶

100ml/瓶

检测

表2-4 项目物料平衡表 
序号
入方
出方
来源
数量(t/a)

出方
数量(t/a)

1

培养基（水，无机盐，氨基酸，蛋白）
60L
细胞制剂成品
0.02
2

生理盐水（氯化钠）
150L
试验废液
0.035
3

培养板（水，生理盐水，大都提取物）
4.8L
废耗材附着残留
0.005
4

新洁尔灭
12L
细胞冲洗废液
0.14
5

84消毒液
30L
成品制剂添加成分
0.01
6
酒精75%

300L

废培养板固废
0.0508
7
细胞冻存液（水，无机盐，氨基酸，蛋白）
3.6L
渗透废液
0.004
8
PBS（水和无机盐）
90L
消毒废液
0.062
9
人的外周血
1.2L
环境消毒废液
0.03
10
污水处理设施二氧化氯
0.1t
消毒废液
0.2
11
除臭剂
0.1t
冻存制剂成分
0.002
12
胰酶
5L
废管残留
0.0016
13
皮肤组织
500g
细胞漂洗废液
0.085
14
脐带组织
200g
成品缓冲成分
0.005
15
分离液
15L
细胞成品原料
0.001
16
NK扩增试剂
3L
血液残渣废液
0.0002
17
稀释液
20L
污水处理消耗
0.1
18
溶血剂
2L
除臭挥发/消耗
0.1
19
菌检瓶
200L
20
合计  0.8516
合计

0.8516

新洁尔灭：十二烷基二甲基苄基溴化铵，分子式：C21H38BrN，分子量：384.51，外观:无色或淡黄色固体，易溶于水或乙醇，有芳香味，味极苦。强力振摇时产生大量泡沫。具有典型阳离子表面活性剂的性质，水溶液搅拌时能产生大量泡沫。性 质稳定，耐光，耐热，无挥发性，可长期存放。具有洁净、杀菌消毒和灭藻作用，广泛用于杀菌、消毒、防腐、乳化、去垢、增溶等方面。
酒精：无色液体，有酒香。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

84消毒液：84消毒液的有效成分是次氯酸钠，其含量通常在5.5%到6.5%之间，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠，是一种无机化合物，化学式为 NaCIO， 是一种次氯酸盐，是最普通的家庭洗涤中的氯漂白剂的主要成分，次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、 医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 

10、研发方案       
表2-4研发方案一览表
序号
研发内容
研发量
用途描述
1
细胞再生及制备
10000人次/年
用于细胞深低温储存技术服务的制备，以及临床试验的申报与制备

1）质量标准要求

①安全性标准 

无菌检查：需符合《中华人民共和国药典》（四部）无菌检查法要求，细胞制品及制备过程中使用的试剂、耗材不得检出活菌（细菌、真菌、支原体等）。 
病毒检测：针对人源细胞，需检测乙肝病毒（HBV）、丙肝病毒（HCV）、艾滋病病毒（HIV）、人巨细胞病毒（CMV）等，结果为阴性；动物源细胞需额外检测特定兽源病毒，符合临床试验生物安全要求。

内毒素检查：内毒素含量≤0.5EU/mL（依细胞类型调整，干细胞类需更严格，≤0.25 EU/mL）。

②有效性标准

    细胞活性：复苏后细胞活率≥85%（临床试验用细胞需≥90%），增殖能力、分化潜能需符合对应细胞类型的功能学指标（如间充质干细胞的成骨/成脂分化能力）。

细胞纯度：目标细胞纯度≥95%，杂细胞（如红细胞、血小板、成纤维细胞）含量需控制在质控范围内。

③稳定性标准

 深低温储存稳定性：在-196℃液氮储存条件下，细胞经规定储存周期（如1年、3年）复苏后，活性、纯度仍满足上述有效性标准。

 制备过程稳定性：同批次、不同批次间细胞产品的关键指标变异系数≤10%。

2）技术参数要求

     ①分离工艺：采用密度梯度离心法（如Ficoll液，密度1.077g/mL）或磁珠分选法，离心转速800~1200 r/min，离心时间15~20 min；磁珠分选阳性细胞捕获效率≥90%。

②培养条件：温度37±0.5℃，CO₂浓度5±0.1%，湿度95%以上；培养基换液周期2~3天，细胞传代密度控制在1×10⁵~5×10⁵ cells/mL。

3）冻存与复苏技术 

①冻存液配方：依据细胞类型选择（如干细胞常用10% DMSO+90%胎牛血清/人血白蛋白），②冻存液与细胞悬液混合后缓慢降温，速率控制在-1~-2℃/min（程序降温仪）。

③冻存规格：按临床试验/储存需求分装，常用冻存管规格1.8 mL，每管细胞数1×10⁶~1×10⁷ cells/管。

④复苏参数：37±1℃水浴快速复苏，复苏时间≤2 min，复苏后细胞洗涤离心转速300~500 r/min，时间5min。
11、公用工程

(1)供电

由当地电网供电，新增耗电量200万 kw·h/a。

(2)供热、制冷

供暖采用集中供暖方式，夏季采用空调制冷。
(3)给排水

1）给水

项目用水主要为生活用水、细胞制备中心和检测中心用水、洗衣用水、检验仪器用水，依据《河北省用水定额生活与服务业用水定额第2部分：服务业》（DB13/T5450.1-2021）、《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），确定总用水量2.07m³/d（476.1m³/a）
①生活用水:本项目共18名员工，员工生活用水定额参照《生活与服务业用水定额第2部分：服务业》（DB13/T5450.1-2021），生活用水量按人均 40L/d计，年工作230天，则生活用水量为0.72m³/d（165.6m³/a）。

②细胞制备中心和检测中心用水

细胞制备中心和检测中心主要用纯水，项目配置1套纯化水制水系统，采用“反渗透膜”工艺，制备效率按90%计，制备纯水用新水量0.11m³/d，纯水用水量0.1m³/d，主要用于水浴锅、灭菌锅、培养器皿等设备及细胞培养用水。实验室地面清洁用水量为0.5m³/d，清洁用水使用新水，则总用水量为0.61m³/d（140.3m³/a）。
③洗衣用水 
根据建设单位提供资料，项目员工工服设计每天清洗1次，根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2009)，洗衣房用水量标准为40-80L公斤干衣。平均每次清洗实验服约为4kg，洗衣用水量按照60L/kg干衣计算，年清洗次数按230次算，则实验服清洗用水量为0.24m³/d(55.2m³/a)。
④检验仪器清洗用水
 项目地面清洁用水量为0.5m³/d（115m³/d）

2)排水
本项目排水主要为生活污水、细胞制备中心和检测中心废水、洗衣废水、检验仪器废水。

①生活污水
生活用水量为0.72m³/d（165.6m³/a），污水产生系数按0.8计算，产生量为0.58m³/d（133.4m³/a）；

②细胞制备中心和检测中心废水
细胞制备中心和检测中心废水主要包括水浴锅排污水、灭菌锅排污水、培养器皿清洗废水、细胞制备中心和检测中心地面清洁废水，用水量0.6m³/d（138m³/a），污水产生系数按0.8计算，废水产生量约为0.48m³/d（110.4m³/a）。

③纯水制备废水

本项目细胞制备中心和检测中心用水为纯水，纯水制备废水产生量0.01m³/d（2.3m³/a）。
④洗衣废水
洗衣清洗用水量为0.24m³/d(55.2m³/a)，排污系数取0.8计，废水产生量为0.19 m³/d（43.7m³/a）;

⑤检验仪器废水

办公楼地面清洁用水量为0.5m³/d（115m³/a），排污系数取0.8计，废水产生量为0.4m³/d（92m³/a）。
[image: image14.png]PEA W RS L L
A A A
] | |
I | |
I I I
WL | BEEE iR
N

I T T2 S s





图2-1   项目水平衡图  （单位：m3/d）
表2-5项目给水、排水情况一览表 （单位：m3/d）

序号

用水类型

新鲜水量

产生纯水量
纯水用量
损耗量

废水产生量
排放去向
1

生活用水
0.72
/
/
0.14
0.58
经厂区污水处理站处理后排入北戴河生命科学园污水处理站
2
细胞制备中心和检测中心用水
0.61
0.01
/

0.12
0.49
3
洗衣用水
0.24
/

/

0.05
0.19
4
检验仪器用水
0.5
/
/
0.1
0.4
5
合计

2.07
0.01
/
0.41
1.66
12、本工程厂区平面布置

项目租用河北省秦皇岛北戴河新区生命科学园8A配楼现有构筑物，北侧为北戴河新未来国际医院，南侧为马丁埃文斯医院，西侧为北戴河新未来国际医院，东侧为北戴河新未来国际医院。距离项目最近的敏感点为项目西侧15m处的北戴河新未来国际医院。本项目地理位置图见附图，项目平面布置详见附图。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述

本项目施工期仅涉及室内装修、设备安装等工程建设，不涉及土地平整与厂房建设，施工期产生的影响主要为少量的装修废气、噪声、固体废物及施工扬尘，项目施工期较短，施工期影响不长，随着施工作业结束，相关影响也随之消失。项目施工期工艺流程如下图所示。

[image: image15.emf]问诊与观察

辅助检查

诊断与治疗

S

健康教育

S


                   图2-1施工期工艺流程及排污节点图

二、运营期工艺流程简述：
成纤维细胞

[image: image1.emf]真皮细胞处理

原代细胞培养

细胞扩增

细胞检测

细胞入库

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

S

、

W


注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-2  成纤维细胞培养工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：

1、真皮细胞处理：皮肤采集后运输至实验室，转移至一次性培养皿，使用生理盐水晃动清洗3次后，弃洗液。

产污说明：此过程产生实验废液、废一次性耗材、废包装物、沾染试剂的废包装物（S），清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。

2、原代细胞培养：首先向一次性培养瓶中加入适量的培养基（无机盐，氨基酸，蛋白），37℃ 5%二氧化碳培养组织，定期换液。使用显微镜观察细胞生长情况。

产污说明：此过程产生废培养基、实验废液、废一次性实验耗材（S），清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。
3、细胞扩增：原代细胞培养后，利用生理盐水清洗后，加入重组胰蛋白酶对细胞进行消化。将消化后的细胞使用生理盐水清洗后，用吸管将细胞吸至离心管，离心后收集，再转移至多个一次性培养瓶中培养细胞。

镜下观察原代长满，融合度80以上，传代P1同样培养条件培养8天左右，期间显微镜观察细胞，扩增一代。

项目使用的重组胰蛋白酶为外购成品试剂，使用过程无需称量，使用前先将生理盐水注入到盛有重组胰蛋白酶的安瓿瓶中，使重组胰蛋白酶充分溶解后将液体加入到细胞中。

生理盐水为外购试剂无需配置

产污说明：此过程产生器皿清洗废水（W）、实验废液、废样本、一次性实验耗材、废包装物、沾染试剂废包装物（S）及设备运行噪声（N）。

4、细胞检测：使用细胞计数仪对细胞进行检测。

产污说明：此过程产生废培养基、实验废液、废一次性实验耗材（S），清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。
5、细胞入库：将检测（内毒素、支原体、无菌检测、活率、细胞数、直径）完毕的细胞转移支液氮罐中长期保存。

产污说明：此过程产生废培养基、实验废液、废一次性实验耗材（S），清洗废水（W）。
脐带间充质干细胞


[image: image2.emf]脐带处理

原代细胞培养

细胞扩增

细胞检测

细胞入库

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

S

、

W


注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-3  脐带间充至干细胞培养工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：

1、脐带处理：脐带采集后运输至实验室，转移至一次性培养皿，使用生理盐水清洗至无血液残留后盐水清洗3次，弃洗液。

产污说明：此过程产生实验废液、废一次性耗材、废包装物、沾染试剂的废包装物（S），清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。

2、原代细胞培养：首先向一次性培养瓶中加入适量的培养基（无机盐，氨基酸，蛋白），37℃ 5%二氧化碳培养组织，定期换液。使用显微镜观察细胞生长情况。

产污说明：此过程产生废培养基、实验废液、废一次性实验耗材（S），清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。

3、细胞扩增：原代细胞培养后，利用生理盐水清洗后，加入重组胰蛋白酶对细胞进行消化。将消化后的细胞使用生理盐水清洗后，用吸管将细胞吸至离心管，离心后收集，再转移至多个一次性培养瓶中培养细胞。

镜下观察原代长满，融合度80以上，传代P1同样培养条件培养8天左右，期间显微镜观察细胞，扩增一代。

项目使用的重组胰蛋白酶为外购成品试剂，使用过程无需称量，使用前先将生理盐水注入到盛有重组胰蛋白酶的安瓿瓶中，使重组胰蛋白酶充分溶解后将液体加入到细胞中。

生理盐水为外购试剂无需配置

产污说明：消化过程产生器皿清洗废水（W）、实验废液、废样本、一次性实验耗材、废包装物、沾染试剂废包装物（S）及设备运行噪声（N）。

4、细胞检测：使用细胞计数仪对细胞进行检测。

产污说明：此过程产生废培养基、实验废液、废一次性实验耗材（S），清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。

5、细胞入库：将检测（（内毒素、支原体、无菌检测、活率、细胞数、直径））完毕的细胞转移支液氮罐中长期保存。

产污说明：此过程产生废培养基、实验废液、废一次性实验耗材（S），清洗废水（W）。
自然杀伤（NK）细胞


[image: image3.emf]自体外周血

血浆提取 单个核细胞分离

细胞活化

细胞培养

细胞检验

入库

N

、

S

、

W N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

N

、

S

、

W

S

、

W


注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-4  自然杀伤（NK）细胞工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
1、血浆提取：采集50ml自体外周血，利用离心机对血液进行第一次离心，离心后，用移液器提取上层血浆。将血浆加入到离心管中使用水浴锅进行灭活(56℃、30min)。为去除血浆中残留的杂质，需将灭活后的血浆再次进行离心，将二次离心后的血浆用70μm细胞筛过滤，备用。

产污说明：此过程产生实验废液、废一次性实验耗材（S），器皿清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。

2、单个核细胞分离：将淋巴细胞分离液用吸管加入到离心管中，用移液器吸取上述离心管中白膜层（血液第一次离心的离心管）至含淋巴细胞分离液的离心管中，离心。用移液器吸取位于上述离心管（含淋巴细胞分离液的离心管）中间的白细胞层至另一无菌离心管中，加入PBS缓冲溶液，混匀后进行离心。离心后吸取单个核细胞至培养瓶中备用。

产污说明：此过程产生废一次性实验耗材、实验废液、废包装物、沾染试剂废包装物（S），器皿清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。

3、细胞活化：吸取免疫细胞培养基至盛有单个核细胞的培养瓶中（无机盐，氨基酸，蛋白），加入前述提取的血浆及NK活化剂，混匀后置于37℃ 5%二氧化碳培养箱中进行培养。

产污说明：此过程产生废一次性实验耗材（S）、器皿清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。
4、细胞培养：在显微镜下观察培养基颜色及细胞状态，及时补充细胞培养基。如细胞密度增大，及时更换培养瓶。培养时间为10天。

产污说明：此过程产生实验废液、废培养基、废一次性实验耗材（S），器皿清洗废水（W）及设备运行噪声（N）。
5、细胞检验：使用细胞计数仪对细胞进行检测。

产污说明：此过程产生实验废液、废样本、一次性实验耗材、废包装物、沾染试剂的废包装物（S）、器皿清洗废水（W）及设备运行噪声。

6、细胞入库：将检测（内毒素、支原体、无菌检测、活率、细胞数、直径）完毕的细胞转移支液氮罐中长期保存。

产污说明：此过程产生废培养基、实验废液、废一次性实验耗材（S），清洗废水（W）。
皮肤科
[image: image16.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-4  皮肤科工艺流程及排污节点图
工艺流程简述：
1.问诊与皮损观察：了解病史，检查皮损形态、分布。

  2. 辅助检查：必要时进行真菌镜检、皮肤镜检、过敏原检测。

产污说明：此过程产生一次性检查用品（S）
诊断与治疗：明确诊断，给予外用或口服药物，或进行红蓝光治疗。

    产污说明：此过程产生废光疗滤片、废包装物（S）
  4. 健康教育：指导皮肤护理、避免诱因。

急诊科


[image: image4.emf]预检分诊

生命体征监测

初步诊断与治疗

N

急救处置

转诊或收治

S、 N

S、 N


注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-5  急诊科工艺流程及排污节点图
   工艺流程简述：

1.预检分诊：护士评估病情紧急程度，分级处置。
2.生命体征监测：使用监护仪监测血压、心率、血氧等。

产污说明：此过程会产生设备噪声（N）
3.初步诊断与治疗：医生进行体格检查，必要时进行心电图、快速血糖、血常规等检查。
产污说明：此过程产生一次性检查用品 (S)、设备噪声（N）
     4.急救处置：包括吸氧、建立静脉通道、止血、包扎、固定、除颤、心肺复苏等。
     产污说明：此过程产生一次性医疗用品、废弃药品包装(S)、设备噪声（N）
     5.转诊或收治：病情稳定者留观或门诊治疗，危重者联系转送至上级医院。

内科

                      
[image: image5.emf]问诊与查体

辅助检查

诊断与治疗方案制定

治疗与随访

S

S

S、 N


      注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-6  内科工艺流程及排污节点图
工艺流程：

1.问诊与查体：详细询问病史，进行系统体格检查。

2.辅助与检查：开具血常规、生化、心电图等检查。

产污说明：此过程产生感染包装物、一次性耗材（S）、设备噪声（N）。
诊断与治疗方案制定：根据检查结果明确诊断，制定药物治疗或生活方式干预方案。

      产污说明：此过程产生废包装物(S)。
4.治疗与随访：开具处方，进行健康教育，预约复诊。
外科
                         
[image: image6.emf]术前评估

知情同意

术前准备

手术操作

术后处理

S、 W

S

S


注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-7  外科工艺流程及排污节点图

工艺流程
 1.术前评估：询问病史、体格检查，必要时进行凝血功能、传染病筛查。

 产污说明：此过程产生一次性检查用品、废包装物（S）
2.知情同意：告知手术风险、注意事项，签署手术同意书。

3.术前准备：手术区域备皮、消毒

产污说明：此过程会产生清洗废水、医疗废物(S)。
4.手术操作：在局麻或区域麻醉下进行手术，使用高频电刀止血。
产污说明：此过程会产生感染包装物（S）。

      5.术后处理：包扎伤口，交代注意事项，预约拆线。
美容科

                      
[image: image7.emf]咨询与评估

术前准备

治疗操作

术后护理指导

S、 W

S



注：G 废气  N 噪声  S 固废  W 废水

图2-8 美容科工艺流程及排污节点图

  工艺流程
  1. 咨询与评估：了解需求，评估皮肤类型、斑片性质，告知风险与预期效果。

   2. 术前准备：签署知情同意书，清洁治疗区域，拍照留存。
   3. 治疗操作：调整激光参数，进行治疗，术后即刻冷敷。

   产污说明：此过程会产生废一次性注射器、针头、敷料、废过滤片、医疗废物(S)
   4. 术后护理指导：交代防晒、保湿、避免刺激等注意事项，预约复诊。
表2-1运营期主要污染工序一览表
类别
污染源
污染因子
污染防治措施
废气
实验室消毒
非甲烷总烃
加强密闭无组织排放
细胞培养
非甲烷总烃、硫化氢、氨气
加强密闭，对易产生臭气的部位喷洒除臭剂处理
污水处理站臭气
硫化氢、氨气、臭气浓度、甲烷、氯气
加盖处理，对易产生臭气的部位喷洒除臭剂处理
废气
洗衣废水
pH、SS、BOD5、COD、动植物油
门诊废水、细胞制备中心和检测中心废水、纯水制备水、洗衣废水、生活废水经厂区污水处理站处理后排入北戴河生命科学园污水处理站，最终经管网排入华电秦皇岛水务有限公司处理站处理。
检测中心废水
油、氨氮、总磷、总氮
生活废水
阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率因子、肠道致病菌
地面清洁废水
病菌、色度、总余氯
噪声
设备运转
噪声
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减
固废
一般固体废物
（废包装物未被试剂污染、絮凝剂和除臭剂包装物、二氧化氯废包装桶)、废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器
废包装物收集定期外售回收部门，纯水机废滤芯、废反渗透膜、生物安全柜废过滤器、暂存一般固废间后交由环卫部门处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
危险废物
污水处理站污泥
经灭活处理后暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。

清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品
暂存于医废间，定期交由有资质的单位处置。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
（1）基本因子现状情况
   根据河北省生态环境厅发布的《2024河北省生态环境质量公报》中数据可知，2024年秦皇岛市北戴河新区环境空气质量情况见表3-1。 
表3-1  2024年秦皇岛市环境空气质量年均浓度值情况一览表
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
超标倍数
达标情况
μg/m3
μg/m3
%

SO2
年平均质量浓度
6
60
10
达标
NO2
年平均质量浓度
31
40
77.5
达标
PM10
年平均质量浓度
48
70
82.8
达标
PM2.5
年平均质量浓度
26
35
88.6
达标
CO
24h平均质量浓度第95百分位浓度
1300
4000
27.5
达标
O3
8h平均质量浓度第90百分位浓度
180
160
1.04
不达标
由上表可知，秦皇岛市环境空气质量中03不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM2.5、PM10、SO2、NO2和CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据秦皇岛市生态环境局发布的《关于 2024年 1-10 月份环境空气质量情况的通报》中数据可知，2024年1月~10月，项目所在区域北戴河新区环境空气质量中03不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM5、PM10、SO2、NO2和C0满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

综上，项目所在区域北戴河新区环境空气质量2024年为不达标区。随着《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》、《秦皇岛市不利气象条件下大气环境质量差异化应急管控方案》等计划的实施，通过严控工业企业污染等方面的行动，项目所在区域的环境空气质量将进步得到改善。
（2）特征因子现状情况

 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》(试行)技术指南，地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。

本项目排放的其他污染物主要为非甲烷总烃，引用北京大学秦皇岛环渤海生物产业研究院秦皇岛市海洋生物检测及制品研发中心《检测报告》202302200，2023年2月14日，监测点位为秦皇岛北戴河新区生命科学园2号楼东配楼，距本项目南侧约为502m)，具体如下。具体监测情况如下:

表3-2本项目非甲烷总烃环境质量现状检测结果一览表

点位布置

监测因子

平均时间

评价标准(mg/m3)

监测浓度范围/(mg/m³)

超标率/%

达标情况

秦皇岛北戴河新区生命科学园2号楼东配楼(距本项目南侧约240m)
非甲烷总烃
1 小时平均浓度
2.0

0.60-0.75

0
达标
由上表可知，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准。

二、声环境质量现状

本项目厂界外西侧15m范围内存在声环境保护目标北戴河新未来国际医院，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类试行）要求，本项目需进行声环境质量现状监测。本项目敏感点噪声质量现状监测委托秦皇岛清宸环境检测技术有限公司于2025年11月12日监测（报告编号：QCHJ2511104）。

监测点位

     项目共设2个噪声监测点，北戴河新未来国际医院位于厂区北侧15米，故选取了北戴河新未来国际医院为监测点位。马丁埃文斯医院位于厂区西南侧48米，故选取了马丁埃文斯医院为监测点位。
监测因子

等效连续A声级。
监测时间与频率

  2025年11月12日，昼夜监测1天。
监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中要求的方法进行测量。

噪声监测期间无大风、雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。

监测结果

敏感点声环境质量现状监测结果，见表3-3。
表3-3  敏感点声环境现状监测结果   单位：dB（A）
监测时间
监测点位
监测结果（昼间）
监测结果（夜间）
评价标准
2025年11月12日
厂区西南侧（马丁埃文斯医院）
52dB（A）

39dB（A）
达标
厂区北侧（新未来国际医院）
48dB（A）
42dB（A）
现状监测表明，噪声昼间（48dB（A）-52dB（A）），夜间39dB（A）-42dB（A）满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。
三、地表水环境质量现状

本项目距离较近的地表水域为饮马河支流,根据秦皇岛市生态环境局官网发布的《2025年4月秦皇岛市主要河流断面水质监测月报》，昌黎县内饮马河地表水等流域河流及断面水质全部达标。
四、地下水环境质量现状

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ш类标准。

五、生态环境

本项目位于河北省秦皇岛北戴河新区生命科学园8A配楼，租用现有构筑物，不涉及国家及地方重点保护野生植物及古木名树。不会对周围生态环境产生不利影响。



	环境

保护

目标
	项目租用河北省秦皇岛北戴河新区生命科学园8A配楼现有构筑物中心地理坐标为东经119°17′46.646″，北纬39°39′11.867″厂界北侧为北戴河新未来国际医院，南侧为马丁埃文斯，西侧为北戴河新未来国际医院，东侧为北戴河新未来国际医院，厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹及其他需要特别保护的敏感目标。项目环境保护目标具体情况见下表。

表3-4 主要环境保护对象及目标

名称
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对厂址方向
相对厂址距离
X
Y
环境要素

北戴河新未来国际医院
119.3022222

39.655249813
医患
《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1二级标准
大气环境二类功能区

二类区

N
15
马丁埃文斯医院
119.30145897

39.65437291

医患

S
48
润泽医院
119.30009382

39.65316461
医患
S
225
潘纳茜医院
119.30009382
39.65316461
医患
SW
224
普拉德拉医院
119.30134046

39.65224112
医患
S
260
维元医院
119.30135118

39.65202632
医患
S
466
秦皇岛第一生物干细胞科技
119.3020715

39.65398140
医患
WE
68
华是肿瘤医院
119.30107725

39.65314955
医患
S
187
秦皇岛德百康复医疗中心
119.30174904

39.65336539
医患
SE
136
中邦干细胞
119.30063105

39.65185999
医患
S
332
乐杰干细胞
119.30052387

39.65425583
医患
W
149
卓康国际医疗中心
119.3008141,

39.65522291
医患
N
132
天津市肿瘤医院秦皇岛医院
119.30011587

39.65746077
医患
WN
351
隐庐公馆
119.29928837

39.65796351
居民
WN
435
荣盛健康谷
119.30412482

39.65600460
居民
N
200
弘元医院有限公司
119.30314613

39.65170684
医患
SE
333
地下水

本项目周边 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无相关保护目标
生态环境
项目租用河北省秦皇岛北戴河新区生命科学园8A配楼现有构筑物，不新增用地，无生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	一、施工期污染物排放标准:

1、废气

施工期扬尘排放执行河北省地标《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)、《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令【2020)第1号)及《河北省 2023 年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知(冀建质安函(2023)105 号)的要求。

表3-5 扬尘排放浓度限值

控制项目

监测点浓度限值a(μg/m')

达标判定依据(次/天)

PM10
    80
≤2
a指监测点 PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150ug/m³时，以150ug/m³计。

2、噪声

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)相关标准:昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

3、固废 
建筑垃圾满足《建筑垃圾处理技术规范》(CJJ134-2019)要求；施工工人的生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》中相关要求。

二、运营期污染物排放标准:

1、废气

表3-6 项目废气排放标准一览表

类别
污染物名称
标准值
标准
无组织

非甲烷总烃

厂房外设置监控点
监控点处1h平均浓度值：2.0mg/m³
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值
监控点任意一次浓度值：10mg/m ³
硫化氢

0.03
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
氨气

1.0
臭气浓度

10
甲烷指处理站内最高体积百分数1％

0.1
氯气

0.1mg/m³
噪声
   表 3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准

项目

标准值
单位

标准来源

厂界

昼间

55
dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准

3、废水

本项目运营期主要排放废水为检验仪器清洗废水、细胞制备中心和检测中心废水、纯水制备水、洗衣废水、生活废水经厂区污水处理站处理后排入北戴河生命科学园污水处理站，最终经管网排入华电水务处理站处理。
表 3-8项目综合废水排放标准

序号
项目
单位
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准

北戴河生命科学园污水处理站进水指标

取严
1
PH

/
6-9

6-9

6-9

2
SS
mg/L

60
250

60
3
BOD5
mg/L

100
200

100
4
COD
mg/L

250
500

250
5
动植物油

mg/L

20
30

20
6
氨氮

mg/L

/
60

60
7
总磷
mg/L

/
/
/
8
总氮

mg/L

/
/
/
9
阴离子表面活性剂

mg/L

10
10

10
10
粪大肠菌群数

MPN/L

5000
5000

5000
11
色度
稀释倍数
/
80
80
表3-9 污泥控制标准

序号
        种类
标准值
标准来源
  1
粪大肠菌群数（MPN/g）
≤100MPN/g
《医疗机构水污染物排放准》 GB18466-2005表4医疗机构污泥控制标准
  2
蛔虫卵死亡率/％
   ＞95％
4、固体废物

本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）贮存过程应满足相应防扬撒、防流失、防渗漏等环境保护要求。
危险废物的临时堆场应满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。  


	总量控制指标

	本项目不涉及 SO2、NOx、颗粒物排放，所排废气主要为乙醇(以VOCs计)。

(1)废气排放量

项目实验前，会使用75%的酒精对实验室内的工作台、设备仪器等进行表面消毒，75%酒精消毒液在消毒使用过程中会产生一定的有机废气，以非甲烷总烃进行表征。每天约使用一瓶500ml的酒精进行消毒(按230天计算)，则消毒使用到的75%酒精消毒液年用量为115L。由于乙醇为易挥发物质，按照全部挥发考虑，则有机废气产生量为115L×0.789(密度)×75%×100%×10-3≈0.068t/a。年平均消毒时间约57.5小时(每天15分钟)，则消毒有机废气产生速率为1.18 kg/h。

环境消毒的范围较大且分散，均在常压环境下操作，因此无法进行集中收集，消毒有机废气以无组织形式排放。

(2)废水排放量

本项目废水排放量为1.66t/d(381.8t/a)，检验仪器清洗废水、细胞制备中心和检测中心废水、纯水制备水、洗衣废水、生活废水经厂区污水处理站处理后排入北戴河生命科学园污水处理站，最终到华电水务秦皇岛有限公司污水处理站。企业出水水质要求为 COD≤250mg/L,NH3-N≤60mg/L，华电水务出水水质要求:COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L。

表3-10废水污染物总量指标核算一览表

污染物
废水量（m³/a）
排放标准（mg/L）
排放量（t/a）
标准来源
COD
381.8
50
0.019
华电水务秦皇岛有限公司出水水质标准

氨氮
5
0.002
综上可得，本项目总量控制指标建议值为:

(1)废气:VOCs:0.068t/a;

(2)废水:

华电水务出水指标:COD:0.019t/a、氨氮:0.002t/a。

根据环评预测废水排放量计算本项目化学需氧量和氨氮排放总量从秦皇岛秦北水有限公司提升改造项目减排工程按照减一增一的比例予以调剂。本次需调剂化学需氧量0.019吨和氨氮0.002吨，经本次调剂后，秦皇岛秦北水务有限公司提升改造项目减排工程剩余化学需氧量1915.726吨，氨氮155.237吨，满足该项目污染物总量指标要求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要施工内容为室内装修、设备安装，产生的污染物主要包括废气、噪声和固废，对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。

一、施工扬尘污染影响分析

（1）施工扬尘
施工期废气主要为装修废气、产生时间主要在装修阶段。

（2）施工扬尘防治措施

本项目施工期装修阶段，对构筑物室外进行装修时，门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定量的有机废气，对人体有一定危害。

  严格控制施工过程中废气及扬尘措施，提出以下措施：
1）装修阶段要求使用绿色环保胶合板、涂料、油漆等装修材料，减少甲等有害气体的挥发。为减轻装修废气污染物对使用人员的影响，建议不要刚完成装修就投入使用，至少要在装修完成后一至三个月使用为宜。

2）施工过程中可能存在焊接作业，要求作业时配置移动式焊烟净化器进行收集焊接烟尘。

3）整个施工过程均在室内进行，无施工扬尘污染。

2、施工废水污染源防治措施
施工现场不设住宿、食堂，施工人员盥洗和冲厕等生活用水在附近公厕解决，产生的生活污水经公共化粪池预处理后排入市政污水管网。

3、施工固废废物防治措施
施工期间产生的固体废物主要有废钢筋、废石料、废木板等建筑(装修)垃圾、设备废包装材料以及生活垃圾。

    1）建筑、装修垃圾:主要包括废钢筋、废石料、废木材等，对于这些废物分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的定时清运到城市建设监管部门指定的地点。

2）废包装材料以及生活垃圾:对施工人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器(垃圾箱)加以收集，并按时每天清运。设备安装时产生的废包装材料，集中收集后由环卫部门清运处理。
4、施工噪声防治措施

施工期声环境影响预测分析

1）预测因子与标准

预测因子为等效连续A声级，执行《建筑施工界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）,即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）；同时需满足目《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求（昼间≤55dB（A）、夜间 ≤45dB（A）。。

2）噪声源强与传播特征
施工不同阶段噪声源强差异显著，装修阶段（切割机、电钻）,噪声经空气传播时会随距离衰减且受建筑物、植被等障碍物遮挡影响，衰减幅度降低。

防治措施

①合理安排施工方式，控制噪声环境污染；

②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；

③施工尽量采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减震、消声措施，降低噪声级。

④常规施工时段：昼间6:00-12:00,14:00-22:00，严格控制时间,（12:00-14:00）夜间（22:00-06:00）禁止施工，防止影响周边居民的正常生活。
二、医废间建设事项

1.核心规范依据：执行医疗废物暂存点建设规范，远离居民区、食堂及水源地，交通便利且避开自然灾害风险区。

2.结构与防护：采用密闭式建筑，墙面、地面做防腐防渗处理，设置独立通风与消毒设施；划分接收区、暂存区、办公区，设置明显警示标识。

3.设施与安全配置：配备防渗漏包装容器、应急洗眼器、个人防护用品（防护服、手套）。

4.管理要求：建立医废接收、贮存、转运台账，委托有资质单位处置并留存转移联单；污泥等危废单独存放，严禁与一般固废混放。

三、危废间建设事项
采用砖混或钢混结构，墙体、地面、顶棚需做耐腐蚀、防渗处理，地面防渗层应选用HDPE膜或水泥基渗透结晶型防水材料，防渗等级满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）；设置围堰或导流沟，防止泄漏废液扩散，围堰高度不低于15cm。

1.分区与标识

按危废种类分区隔离存放，不同类别危废间隔距离不小于1m，设置物理隔断；外墙面、入口处张贴国家统一的危险废物警示标志，内部悬挂危废名称、类别、危害特性、应急措施等信息牌。

2.配套设施

配备强制通风系统（换气次数≥12次/h），防止有毒有害气体积聚；设置应急喷淋、洗眼器，配备灭火器、沙土、吸附棉等应急物资；存放易燃危废的危废间需安装防爆照明与防爆开关，接地电阻≤10Ω。

3.管理规范

建立危废入库、贮存、出库台账，记录危废种类、数量、来源、去向；危废贮存期限不得超过1年（特殊情况需向环保部门报备）；配备专职管理人员，定期开展环境风险隐患排查。

四、生态环境保护措施

本项目施工期生态影响主要是各种车辆碾压和施工人员的践踏，将会对厂区周边植被造成一定的破坏和影响。由于厂内外硬化及道路设施较完善，施工期对植被的影响较小。同时建设单位应加强施工管理，并对施工人员进行文明施工教育。据调香本项目占地周边没有珍稀濒危的保护植物种类，植被数量较少，而随着施工期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，以此降低施工期带来的生态影响施工期产生的生态影响是局部的、短暂的，只要加强施工管理，做好文明施工教育工作，并在结束后采取一定的恢复措施，施工期带来的生态影响是可以接受的，且随着施工期结束，其影响也随之结束，所以，本项目施工期生态影响较小。综上所述，施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的，本项目施工采取了有效的控制措施，减小了其对环境的影响，采取有效的补救措施后，其影响将基本消除。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、大气环境影响分析

1、废气产生情况

(1)消毒废气

项目实验前，会使用75%的酒精对实验室内的工作台、设备仪器等进行表面消毒，75%酒精消毒液在消毒使用过程中会产生一定的有机废气，以非甲烷总烃进行表征。每天约使用一瓶500ml的酒精进行消毒(按230天计算)，则消毒使用到的75%酒精消毒液年用量为115L。由于乙醇为易挥发物质，按照全部挥发考虑，则有机废气产生量为115L×0.789(密度)×75%×100%×10-3≈0.068t/a。年平均消毒时间约57.5小时(每天15分钟)，则消毒有机废气产生速率为1.18kg/h。

环境消毒的范围较大且分散，均在常压环境下操作，因此无法进行集中收集，消毒有机废气以无组织形式排放。

2、废气排放情况

                   表 4-1 本项目生物活性废气污染物排放情况
序号
产污环节
污染物种类
排放方式
污染物产生

治理措施

污染物排放

1

实验
非甲烷总烃
无组织

产生浓度mg/m³
产生量（kg/a）
工艺
去除效率
排放浓度mg/m³
排放量（kg/a）
-
68
加强密闭
-
-
68
2
污水处理设施
氨
无组织
-

-
顶部加盖，各处理单元喷洒除臭剂
-
-
-
硫化氢
-

-
-
-
-
臭气浓度
-

-
-
-
-
3、非正常排放

非正常工况指生产中开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏、密封环损坏、工艺设备及废气治理设备运转异常等非正常工况。本项目为实验室检测，当出现停电、设备检修、设备损坏等情况下，将不会进行实验操作，故可避免污染事故的发生。
4、大气监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术指南 医疗机构》（HJ1105-2020)，全厂的污染源监测点位、监测因子、采样频次等具体见下表。
表 4-2 污染源监测工作计划表

监测点位
监测因子
监测频次
厂界无组织废气
非甲烷总烃、氨、硫化氢、恶臭浓度、甲烷、氯气
1 次/季度
  5、周边单位废气排放对本项目影响分析
   施工期影响

   ①周边工业源的无组织颗粒物、VOCs会与施工扬尘叠加，加重区域大气污染负荷，可能会导致施工厂界及敏感点的PM10浓度超标，增加施工人员呼吸道健康风险。

   ②若周边企业存在异味废气排放，会影响施工人员舒适度。
二、水环境影响分析

（1）废水产生情况及排放情况
根据本报告“公用工程-给排水”章节，项目用水主要为检验仪器清洗用水、细胞制备中心和检测中心用水、纯水制备水、洗衣用水、生活用水量为 2.07t/d(476.1t/a)，废水产生量为1.66t/d(381.8t/a)。

检验仪器清洗废水、细胞制备中心和检测中心废水、纯水制备水、洗衣废水、生活废水排入北戴河生命科学园污水处理站，最终经管网排入华电水务秦皇岛有限公司处理站处理。厂区污水处理站污水处理工艺为“一体化污水处理设施（化粪池+格栅+调节池+过滤器+混凝沉淀池+消毒）”，处理能力为3t/d。

    表4-3废水产排污情况一览表
废水种类
污染物
废水量m3/a
产生浓度mg/L
产生量t/a
排放浓度mg/L
排放量t/a
治理措施
去除效率
排放标准mg/L

达标情况

综合废水
PH
381.8
6-9（无量纲）

/

6-9（无量纲）

/

一体化污水处理设施（化粪池+格栅+调节池+过滤器+混凝沉淀池+消毒）
/
6-9（无量纲）

达标

SS
300

0.114
50

0.019
0.83
60

达标

BOD5
150

0.057
80
0.030
0.46
100

达标

COD
450

0.171
180

0.068
0.6
250

达标

动植物油
20

0.007
10

0.003
0.5
20

达标

氨氮
50

0.019
40

0.015
0.2
60

达标

总磷
5

0.001

4

0.001
/
/

达标

总氮
70

0.026
50

0.019
/
/

达标

阴离子表面活性剂
10

0.003
4

0.001
0.6
10

达标

粪大肠菌群数
5000MPN/L

/

4000

/

0.2
5000MPN/L

达标

综上所述，本项目废水不直接排入地表和地下水环境，对项目周边地表水环境影响不大，对项目所在区域地表水环境影响较小。

（2）污水处理工艺

污水处理站设计处理能力3m3/d，《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）工艺均采用一体化污水处理设施（化粪池+格栅+调节池+过滤器+混凝沉淀池+消毒），处理工艺如下：


[image: image8.emf]化粪池

格栅

调节池

混凝沉淀池

氧化消毒

排放至下水道

二氧化氯

过滤器

污水收集箱


  图4-1   污水处理工艺流程图

调节池对污染物的处置效果

SS:利用水流速度放缓，使悬浮颗粒物自然沉降，可去除约30%-40%的SS，减轻后续后续过滤器的处理负荷。 

COD、BOD₅、动植物油：通过水力停留时间调节，使部分易沉降的有机悬浮颗粒沉淀，同时让水质浓度均匀，避免后续工艺因负荷波动导致处理效率下降，对这类污染物的去除仅起辅助预处理作用（去除率约5%-10%）。

氨氮、总磷、总氮：无直接去除作用，仅通过均质化为后续处理创造稳定条件。

过滤器对污染物的处置效果

 SS：通过滤料的孔隙筛滤，可去除约70%-80%的剩余悬浮颗粒物，总去除率可达83.3%（与调节池协同）。

 动植物油：截留水中浮油、乳化油颗粒，去除率约50%，大幅降低水体油类含量。

COD、BOD₅：去除与悬浮物结合的有机污染物，对溶解性有机物无去除作用，合计可去除约20%-30%的COD、BOD₅。

阴离子表面活性剂：截留其与悬浮物结合的胶团，去除率约30%-40%，为后续处理奠定基础。

粪大肠菌群：通过滤料吸附少量菌体，去除率约10%，仅起辅助作用。

污水收集箱对污染物的处置效果

无直接去除污染物的功能，主要通过暂存使水质混合更均匀，确保消毒药剂与水体充分接触，提升后续消毒环节的效率；同时可短暂沉降少量未被过滤器截留的细小悬浮物，对SS有极微量的补充去除作用（约1%-2%）。

消毒单元对污染物的处置效果
粪大肠菌群：通过消毒剂的强氧化性杀灭菌体，去除率约20%，使排放浓度从5000MPN/L降至4000MPN/L，满足排放标准。

氨氮、总磷：部分消毒剂可氧化氨氮为硝酸盐（去除率约20%），对磷无直接去除作用；若采用含氯消毒剂，可能与磷形成微溶盐，实现约5%-10%的辅助除磷。

COD、BOD₅：氧化分解部分溶解性有机污染物，补充去除约10%-15%的COD、BOD₅。

阴离子表面活性剂：通过氧化作用破坏其分子结构，去除率约30%，与过滤器协同实现60%的总去除率。

pH：消毒剂投加可能微调水体pH，使最终排放pH稳定在6-9的达标区间内。
设备采用物理+化学方法处理污水，通过过滤器将细小悬浮物、少量的有机物等通吸咐、截留等物理去除，臭氧氧化杀菌消毒，其杀菌机理是利用臭氧的强氧化性破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活；臭氧不但可快速彻底地杀灭多种病源性微生物、细菌和病毒，而且有良好的脱色和氧化有机物作用。二氧化氯进行加药进行复合式消毒采以提高消毒接触时间，取得较好的消毒效果。
表4-4   排水水质分析一览表

参数/处理单元
PH
悬浮物(mg/L)
BOD5
(mg/L)
COD
(mg/L)
动植物油
(mg/L)
氨氮
(mg/L)
总磷
(mg/L)
总氮
(mg/L)
阴离子表面活性剂
粪大肠菌群数
综合废水
6-9
50
80
180
10
50
4
50
4
4000
标准

6-9
60
100
250
20
/
/

/

10
5000
本项目外排废水量为1.66m3 /d，废水中污染物为 pH 为6～9，SS为50mg/L、BOD5为80mg/L、COD为180mg/L、动植物油为10mg/L、NH3-N 为50mg/L、总磷4mg/L、总氮为：50mg/L阴离子表面活性剂为4mg/L、粪大肠菌群数为4000mg/L、 均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准及北戴河生命科学园废水处理站进水水质要求。 因此，本项目外排废水送北戴河生命科学园废水处理站可行。
（3）污水处理站处理工艺可行性分析
根据《排污许可申领与核发技术规范医疗机构》(HJ1109-2020)，污水间接排放的可行技术为:
表4-5本项目废水排放处理措施可行性分析

污染源
污染物
技术规范要求

本项目

可行性分析
生产废水
PH、SS、BOD5、COD、动植物油、氨氮、石油类、总磷、总氮、总余氯、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数
排放去向
治理措施
排放去向
治理措施
城镇污水处理厂
一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
经厂区内污水处理站处理后，排入北戴河生命科学园污水处理站处理，最后排入华电水务秦皇岛有限公司污水处理站处理
化粪池+格栅+调节池+过滤器+混凝沉淀池+消毒
可行
（2）废水排放口及监测计划基本情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）自行监测要求，在厂区总排放口进行例行监测。
                       表4-6废水监测计划一览表

监测项目
取样位置
监测因子
监测频率
执行排放标准
废水排放口
一般排放口（DW001）
流量
自动监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准
PH
1次/12h
COD、SS
1次/周
粪大肠菌群数
1次/月
氨氮、总氮、总磷、

BOD5、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、总余氯
1次/季度
表4-7 污泥监测计划一览表
序号
  监测项目
污泥清掏前进行监测
标准来源
   1
粪大肠菌群数（MPN/g）
≤100MPN/g
《医疗机构水污染排放标准》 GB18466-2005表4医疗机构污泥控制标准
   2
蛔虫卵死亡率/％
  ＞95％
二、声环境影响分析

1、预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4-2021)的要求项目环评采用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。

(1)对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境影响衰减:Lp(r)=Lw（r）+Dc－（Adiv+Abar+Agr+Aatm+Amisc）
式中:

Lp(r)--预测点处声压级，dB;

Lw--由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB;

Dc--指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在    规定方向的声级的偏差程度，dB;

Aadiv--几何发散引起的衰减，dB;

Aatm--大气吸收引起的衰减，dB;

Agr--地面效应引起的衰减，dB;

Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB:

Amisc一其他多方面效应引起的衰减，dB

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级:[image: image17.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

)

(

1

,

10

lg

10

)

(


[image: image18.png]


[image: image19.png]EI7 &Y

Eﬁr‘
& {Z(8]
.‘ ISR

BIFIRE | FILRE
BEE MR BES  Bas BLERE BE

BR= Flfvwwtnipicten 1D:17993612 N, zumzmmzzuwnuu

i
MEDICAL WASTE




[image: image20.png]BREY
BFRIE

e

P

TR EMY





式中:

Lp1--靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A声级，dB;

Lw--点声源声功率级(A 计权或倍频带)，dB;

r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m;

Q--指向性因数;通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1;当放在一面墙的中心时，Q=2;当放在两面墙夹角处时，Q=4;当放在三面墙夹角处时，Q=8;
-房间常数，R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，㎡，a为平均吸声系数；

[image: image21.png]


②)计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级:

[image: image22.png]



式中:

Lpil(T)--靠近围护结构处室内 N个声源i倍频带的叠加声压级，dB;Lplij--室内j声源i倍频带的声压级，dB;

N--室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级:

Lp2i(T)= Lpli(T)-(TLi+ 6)

式中:

Lp2i(T)--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB:

TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB;

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

                Lw=Lp2(T)+ 10lgS

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为 a，高度为 b，窗户个数为 n;预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测:

当r≤b/π时，LA(r)=L2(即按面声源处理);

当 b/π≤r≤na/π时，LA(r)=L2-10lg(r/b)(即按线声源处理);

当r≥na/π时，LA(r)=L2-20lg(r/na)(即按点声源处理);

(3)计算总声压级

①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值设第i个室外声源在预测点产生的 A声级为LAI,在T时间内该声源工作时间为t;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAJ，在T时间内该声源工作时间为t;则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Legg)为:

②预测点的噪声预测值

[image: image23.png]


[image: image24.png]REACTIVITY
KRR





L=101g(100.1leqg+100.1leqb)

式中:

建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A);LeqgLeqb--预测点的背景值，dB(A)

2、预测参数

(1)主要噪声源

本项目为医学实验室建设项目，不属于高噪声项目。营运过程中产生的噪声主要为净化空调系统、生物安全柜风机、离心机、以及水泵运行时产生的设备噪声，噪声值在 45~70dB（A）。

a、噪声源强分析 项目噪声主要来源于实验设备运转噪声和空气动力性噪声。源强约为 55~70dB （A）。

                       表 4-8噪声设备源强及降噪措施一览表
噪声源
噪声类别
声级dB(A)

控制措施

微量离心机

间断

70
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减

心电图机
间断
45
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减
超速离心机

间断

65
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减

生物安全柜

间断

65
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减

风机

连续
70
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减

真空泵

连续
58
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减

空调系统
连续
50
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减
纯水设备
间断
60
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减
全自动滚筒式洗衣干衣机
间断
60
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减
污水处理机
间断
55
采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减

（2）噪声防治措施

针对以上噪声源产生情况，项目将采取了以下防噪、降噪措施： 

①在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 

②各类风机的进出口安装消声器，泵类加隔音罩。 

③在设备、管道设计中，注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气 体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 

④针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流。对风机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线 穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接。

（3）噪声环境影响分析 

通过采取上述措施后，噪声源对声环境影响较小，项目厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求（昼间≤55dB（A）、夜间 ≤45dB（A）。


	
	表 4-9工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1
实验室
生物安全柜
-
78
厂房隔声，基础减震

-72.2
-6.1
1.20
229.9
44.1
58.2
126.0
41.7
41.8
41.8
41.7
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
15.7
15.8
15.8
15.7
1
2
微量离心机
-
70
125.6
76.3
1.15
31.6
108.5
244.4
32.5
46.8
46.7
46.7
46.8
26.0
26.0
26.0
26.0
20.8
20.7
20.7
20.8
1
3

心电图机
-
45
123.6
75.6
1.05
30.8
110.5
234.2
23.6
44.3
45.2
45.2
49.5
26.0
26.0
26.0
26.0
20.8
20.7
20.7
20.8
1
3
低速台式离心机
-
70
-35.1
22.2
1.3
192.6
69.0
91.6
95.6
46.7
46.8
46.7
46.7
26.0
26.0
26.0
26.0
20.7
20.8
20.7
20.7
1
4
超速离心机
-
70
113.1
28.1
1.26
44.4
61.6
237.9
81.4
46.8
46.8
46.7
46.7
26.0
26.0
26.0
26.0
20.8
20.8
20.7
20.7
1
5
风机
-
70
-31
71.5
1.28
188.2
117.7
89.6
46.2
46.7
46.7
46.7
46.8
26.0
26.0
26.0
26.0
20.7
20.7
20.7
20.8
1
6
真空泵
-
70
-38.4
89.5
1.34
195.5
136.3
80.1
28.6
46.7
46.7
46.7
46.8
26.0
26.0
26.0
26.0
20.7
20.7
20.7
20.8
1
7

空调系统
-
50
-37
79
1.30
193.3
112.1
56.2
30.2
45.6
46.7
42.3
45.3
26.0
26.0
26.0
26.0
20.7
20.7
20.7
20.8
1

8
纯水设备

-

60

-73.3

61.2

1.25
230.6

111.2

48.9

58.9

36.7

36.7

36.8

36.8

26.0

26.0

26.0

26.0

10.7

10.7

10.8

10.8

1

9
全自动滚筒式洗衣干衣机
-
60

-71.2
62.3
1.10
212.3
106.5
45.3
56.9
35.2
36.2
41.3
36.5
26.0
26.0
26.0
26.0
20.8
10.5
10.6
10.7
1
10
污水处理机

-

55

-68
75
1.30
205.3
110.2
56.8
56.4
358
31.5
46.3
35.8
26.0
26.0
26.0
26.0
20.8
10.5
10.6
10.7
1
表中坐标以厂界中心（119.309089,39.679996）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向


	
	(4)预测结果

按照噪声预测模式,结合噪声源到各预测点距离，通过计算，本项目实施后，各噪声源对东、南、西、北边界的贡献值和预测值见下表。
                    表 4-10 厂界噪声预测结果一览表

预测方位
最大值点空间相对位置/m

时段
贡献值（dB）A
标准限值（dB）A
达标情况（dB）A
X
Y
Z
北厂界
-60.5

102.2

1.2
昼间
52.7

55
达标
东厂界
94.3

29.2

1.5
昼间
50.5

55
达标
西厂界
-84.9

47.7

1.7
昼间
52.5

55
达标
南厂界
53.4

-103.6

1.8
昼间
36.6

55
达标
由上表可知，项目噪声源对厂界噪声预测值范围为昼间36.6-52.7dB(A)，噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求（昼间≤55dB（A））。
3、声环境检测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）针对本项目产排污特点，制定监测计划，具体内容见下表。

表4-11 声环境监测计划一览表

项目
监测点位

监测因子
取样位置
监测频率
执行标准
噪声
厂界
噪声敏感点厂界四周
厂界外1m（4个点位）
每季度一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准
四、固体废物环境影响分析

1、固体废物的产生情况

根据工程分析，本项目产生的固体废物主要有：废包装、实验废液、废耗材和生活垃圾 等。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2025年版）中的相关要求，对本项目产生的固体废物进行分类。
①一般固体废物：（废包装物未被试剂污染、絮凝剂和除臭剂包装物、二氧化氯废包装桶)、废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器，其中废包装物收集定期外售回收部门；纯水机废滤芯、废反渗透膜、生物安全柜废过滤器、暂存一般固废间后交由环卫部门处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
②危险废物：废机油、废油桶、污水处理站污泥和沉渣，经处理后暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。
③医疗废物：清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品，暂存于医废间，定期交由有资质的单位处置。
固体废物产生及处理方式见下表。

表 4-12 一般工业固体废物产生与处置情况

名称
产生量(t/a)

产生环节
处置方式
（废包装物未被试剂污染、除臭剂和絮凝剂废包装物、二氧化氯废包装桶）
2
实验物料使用
收集定期外售回收部门

废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器
1
水机更换
存一般固废间后交由环卫部门处置。
表 4-13 危险废物产生与处置情况

名称
产生量（t/a）
物质状态
处置方式
污水处理站污泥
0.1
半固态
经处理后暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。
废机油
0.01
液态
废油桶
0.01
固态
实验室废液（清洗废液、换液废液）
0.5

液态
暂存于医废间，定期交由有资质单位处置。
实验废料

0.05

固态

废培养基、废细胞菌体、
0.01
固态
感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品
0.1
固态
2、一般工业固体废物环境影响评价

一般固废废物贮存过程应满足相应防扬散、防流失、防渗漏等环境保护要求本评价要求建设单位采取以下控制措施防止固体废物产生二次污染:

(1)固体废物应分类收集、贮存及运输，以利于后续的处理处置;

(2)工业固体废物应分别收集;

(3)固体废物的收集、贮存和运输过程中，应遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，采取防遗撒、防渗漏等防止环境污染的措施，不应擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物;

(4)贮存场应采取防止粉尘污染的措施，采取设置罩棚、地面防渗等措施达到防雨、防渗漏的要求。

(5)一般工业固体废物台账记录按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》(试行)(生态环境部公告2021年第82号)执行，保存期至少五年。

3、危险废物环境影响评价

(1)危险废物选址要求

天下秀再生医疗健康科技（秦皇岛北戴河新区）有限公司新建1座危险废物暂存间,位于实验室东南位置，建筑面积为3.5㎡，已按照重点防渗区进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1x10-7cm/s;表面进行防腐处理，危险废物暂存间做到“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)，门口张贴符合标准规范的危险废物标识，库内张贴危废信息板、危险废物管理制度，设置储存分区、危废管理悬挂台账。

本评价要求在危废贮存方面应满足以下要求： 1)危险废物均采用容器密闭收集； 2)盛放危险废物的容器应按要求设置明显的表明危险废物相关信息的标签，标签信息应填写完整； 3)装载液体的危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间； 4)危险废物的产生、贮存、运移通道等按照《关于印发全省危险废物智能监控体系数据联网规范的通知》(冀环办字函[2018]203 号)相关要求安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备并将有关数据实时传输至河北省固体废物动态管理信息平台； 5)危险废物的贮存要建立台账制度，危险废物的出入库交接记录。 

（2）危废管理

危废暂存制度 项目产生的危险废物废水处理污泥暂存于厂区危废间，危废间按照相关 要求进行防渗处理，地面与裙角均用坚固、防渗的材料建造，表面无裂隙； 厂区内危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求规范建设和管理使用，采取防雨、防风、防渗、防漏等措施。

危废管理台账制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），项目危废管理制度如下： 

执行联单制度 

对危险废物的产生工序按照危险废物产生单位建立台账的要求在危险废 物产生、贮存、处置等环节的动态流向实行转移联单制度，如实及时填写危 险废物产生环节记录表、危险废物贮存环节记录表、危险废物产生单位利用 处置环节记录表，产废部门、运送部门、贮存部门、处置部门双方在记录表 上确认签字。 

建立档案管理机制 建立定期汇总危险废物台帐记录和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、临时贮存量等内容，形成报表，报表上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、收集日期、存放库位、出库日期及接收单位名称；危险废物台帐实行分类装订成册，专人管理，防止遗失， 危险废物台帐保存10年。

（3）医疗废物贮存环境影响分析

Ⅰ根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 

按照以下要求，及时分类收集医疗废物：

a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、 容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查， 确保无破损、渗漏和其他缺陷； 

c.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不 能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

d.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； 

e.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； 

f.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

g.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物， 应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废 物收集处理； 隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；

 h.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； 

i.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示 意图或者文字说明。盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使 用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器 的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包 装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单 位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 

Ⅲ运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的 时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

Ⅳ运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签 及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 

Ⅴ运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗 废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 

Ⅵ运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清 洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和 消毒。

Ⅶ医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

Ⅷ医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： 

远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医 疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗 废物；

有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； 

防止渗漏和雨水冲刷； 

易于清洁和消毒； 

避免阳光直射； 

设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 Ⅸ暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 

Ⅹ医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行 政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度 填写和保存转移联单。 

Ⅺ医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物 的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。 登记资料至少保存3年。 

Ⅻ医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消 毒处理。

ⅰ禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 

ⅱ不具备集中处置医疗废物条件的农村地区，医疗卫生机构应当按照当 地卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生 的医疗废物。自行处置医疗废物的，应当符合以下基本要求：

a.使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物应当消毒并作毁形处理；

b.能够焚烧的，应当及时焚烧； 

c.不能焚烧的，应当消毒后集中填埋。 

ⅲ医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按 照以下要求及时采取紧急处理措施：

a.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范 围及严重程度； 

b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散 的现场 进行处理； c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务 人员、其它现场人员及环境的影响； 

d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒 或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

e.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染 最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； 

f.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗 卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件 的发生。

ⅳ建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人,切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。 制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方 案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗 废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。 对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。采取有效的职业卫生防护措施,为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的 人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量 或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、 泄漏、扩散时，医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的 紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危 害的单位和居民通报。 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗 废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物 和生活垃圾。禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆 路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必需经水路运输医疗 废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采 取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同 一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。

(3)厂内运输影响分析

本项目产生的危险废物定期送往有危险废物处置资质单位处理,厂外由危险废物处置单位负责，因此，本项目危险废物仅涉及厂内运输，危险废物内部转运作业应满足如下要求:

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线,尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，做好台账记录

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（4）危险废物暂存间储存容器标签。
危险废物暂存间、医废间及储存容器标签，见下表。
表 4-14 危险废物暂存间、医废间及储存容器标签示例

场合
样式
要求
危险废物标签样式
[image: image25.jpg]L St L] p—

LHER
HEORS

HHERY

BiF @ 12369 -





底色:醒目的橘黄色
字体：黑字体
颜色:黑色

文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宣留不小于3mm 的空白。

医疗废物暂存间
[image: image26.png]— AR E M E

ERFARPHEY





底色：黄色

字体：黑字体

字体颜色:黑色医疗废物暂存间宜采用坚固耐用的材料(如1.5mm~2mm 冷轧钢板)，并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用 38x4 无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。

危险废物贮存、利用、处置设施标志
[image: image27.jpg]B HEHR
B0EH:

HORRS:
BRI

ERFERPSREN





底色:黄色

字体:黑体字

字体颜色:黑色危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料(如1.5mm~2mm 冷轧钢板)，并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用 38x4 无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。

腐蚀性标签


符号:黑色

底色:上白下黑

毒性标签


符号:黑色

底色:白色

易燃性标签

符号:黑色

底色:红色

反应性标签


符号:黑色

底色:黄色

（7）结论
本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置,一般固体废物贮存过程应满足相应防扬散、防流失、防渗漏等环境保护要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）相关标准要求，不会对周边环境产生明显影响。
五、土壤、地下水环境影响评价

本项目产生的一般固体废物为（废包装物未被试剂污染、絮凝剂和除臭剂包装物、二氧化氯废包装桶)、废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器，其中废包装物收集定期外售回收部门；纯水机废滤芯、废反渗透膜、生物安全柜废过滤器、暂存一般固废间后交由环卫部门处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。废机油、废油桶、污水处理站污泥和沉渣，经处理后暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。医疗废物为清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品，暂存于医废间，定期交由有资质的单位处置。为防止项目对土壤和地下水环境造成污染，本项目采取分区防渗措施根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，对本项目占地范围内生产区域分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

本项目重点防渗区为危险废物暂存间、医疗废物暂存间、一般固废间，一般防渗区为生产车间地面，简单防渗区为周边路面。不同区域防渗技术要求见下表。

              表 4-15 本项目分区防渗技术要求一览表
分区
场内分区
防渗等级
重点防渗区
危险废物暂存间、医疗废物暂存间、一般固废间
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1x10-10cm/s;

或参照 GB/T 50934执行

一般防渗区
室内地面、实验室、办公室
底部及四壁采取三合土铺底,再在上层铺10~15cm 的抗渗水泥进行硬化，或采取其他防渗措施，防渗水平应达到一般防渗区防渗要求(等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1.0x10-7cm/s);或参考 GB16889 执行

简单防渗区
其它区域

一般地面硬化

为了确保防渗措施的防渗效果，各污染区应按要求进行分区防渗，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。

综上所述，本项目周边土壤、地下水环境产生不利影响。

六、环境风险分析

1、风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)及其附录，环境风险评价的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目不构成重大危险源，本项目所使用辅助材料等具有可燃、有毒有害等特性在生产、贮运使用以及废物处置过程中，有泄漏进入环境风险，对生产环境和人身健康造成危害。

(1)物质危险性辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)判定，本项目风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值(Q)，见下表所示。

表 4-16 风险物质最大暂存量及临界量比值

名称
最大暂存量t
临界量t
Qn/qn
Q值
二氧化氯
0.0056
5
0.00112
0.00112
实验室废液（清洗废液、换液废液）
0.5
50
0.001
0.001

污水处理站污泥
0.1
50
0.002
0.002
实验废料

0.05
50
0.0001
0.0001
乙醇
0.01
500
0.00002
0.00002
清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品
0.1
50
0.002
0.002
合计
0.00624
上述计算结果，Q=0.00624<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 ℃中“当 Q<1时，故本项目环境风险潜势为Ⅰ”，只做简要分析。

(2)本项目主要风险防范措施

本项目风险源主要涉及清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品暂存以及危险废物暂存间的防腐防渗,二氧化氯向存储单元转运泄漏、医疗废物和危废转运泄漏、化验室废液倾洒等，具体措施见下表。
表4-17本项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

北戴河新区干细胞诊疗及研发项目
建设地点

(河北)省

(秦皇岛)市

(北戴河新)区

生命科学园 8A配楼
地理坐标
经度
119°17′46.646″

纬度

39°39′11.867″

主要危险物质及分布

本项目的风险物质为乙醇、清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品，危险废物储存于危废储存间内。
环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)

根据本项目的特点和危险物质的特性，本项目的环境事故风险为乙醇、清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品包装容器破损泄漏对所在建筑物、大气、地表水及地下水造成影响

风险防范措施要求

I危险废物暂存间地面做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容:②危险物质应选择防腐、防渗、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，存储于阴凉、通风良好的车间内，远离火种、热源，应有专门人员看管;③严格按照防火规范相关要求进行原材料存放区的布置，需设置干粉灭火器、消火栓等;④项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、储存区有防扬散、防流失防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行设计。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。生物安全防护设备风险防范措施 ①生物安全柜风险防范措施 实验室配置的生物安全柜从专门的供应商处购买，购置的生物安全柜配备有自动连锁装置和声光报警装置。此外，当本项目使用的生物安全柜过滤效率降低到不能满足实验室内洁净要求时，建设单位会让生物安全柜整机报废，更换新的生物安全柜以此确保生物活性物质不会逸散至空气中。 ②病原微生物的储存、运输过程风险防范措施 感染性物质在运输之前要经过合理的包装，所有感染性液体物质的主容器 必须是密封，防渗漏的，辅助包装防渗漏，必须在主容器和辅助包装之间填充足量的吸附材料，确保意外泄漏时能吸收主容器中的所有内容物，并保持衬垫材料或外包装的完好性。标识应与所装的危险物质相符并符合相关国内和国际运输规定。同时，建设单位对于细胞的购买和接收将执行登记制度，并保存备案。感染性物质运输时遵守《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)中有关样本运送的要求。

填表说明

主要结论为:本项目风险物质为乙醇、清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品上述风险物质存储量较小，预计渗漏事故的发生不会对周边环境产生显著不利影响。在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。

针对本项目生产特点，项目需做好各项污染物防治措施，同时对各风险物质分类存放，项目生产风险较小，不会对周围环境造成太大影响。

七、碳排放影响分析评价

国家能源局、国家统计局、生态环境部印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》的通知发改环资(2022)622号中提出，碳排放统计核算是做好碳达峰碳中和工作的重要基础，是制定政策、推动工作、开展考核、谈判履约的重要依据。
根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》中提出的:将温室气体纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放评价内容，以及《河北省人民政府关于印发河北省碳达峰实施方案的通知》( 冀政发[2022]3 号)等相关文件中贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”决策部署和文件精神，进行了本项目碳排放评价，如下:

1、政策符合性分析

本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南(试行)》进行本次评价，符合政策要求。

2、工程分析

   根据前述工程分析可知，本项目运行过程使用电能，识别本项目的碳排放节点为净购入电力。

3、核算边界

本次核算边界定位为本项目和全厂,温室气体排放源为净购入电力(非道路移动机械全部使用电能)

4、碳排放绩效核算

核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下:

E购入电=AD购入电×EF电
  E购入电--购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳(tCO₂)

AD购入电--购入的电力量，单位为兆瓦时(MWh);

EF电:--电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时(tCO/ MWh)，采用《生态环境部、国家统计局、国家能源局《关于发布2024年全国电力平均碳足迹因子》(2025年第19号)中全国地区排放因子0.5777kg CO₂e/kWh。

本项目用电量为200万 kW·h/a，净购入电力对应的碳排放量=2000MWhx0.5777kg CO2/kWh=1155.4tCo2/a.

综上，本项目碳排放量为1155.4tCO2/a。

5、碳排放管理与监测计划

本项目主要通过设备选型、加强设备日常维护，并按班次记录用电量等参数的监测计划，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。

6、碳排放环境影响评价结论

项目建设符合碳排放相关政策要求，在耗电设备等方面落实减排理念，并通过加强日常管理，逐步降低碳排放水平

综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。

八、排污口规范化

1、落实按证排污责任

本项目在发生实际排污行为之前，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。
2、实行自行监测和定期报告制度

依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。

3、与排污许可衔接情况

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84 号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下:

（1）在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求进行排污登记管理;
（2）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

(3)落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等

(4)按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

(5)按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等

(6)按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。
(7)按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。申请排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测;按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次形式等;按照排污许可证中执行报告要求定期上报等;按照排污许可证要求定期开展信息公开;排污单位应满足特殊时段污染防治要求

4、排污口规范化要求:

根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999124 号)的要求，各排放口需要进行规范化。

(1)污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。

(2)污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求监测点位处设置监测平台及排放口标志牌

(3)建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号排污口的地理位置(GPS 定位经纬度)，排污口所排放的主要污染物种类、数量浓度及排放去向,立标情况,设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。
表4-17环境保护图形标志--排放口(源)见下图。

图形符号

[image: image9.jpg]|

» - b

EIKHERR O

»+H D







[image: image10.jpg]AN

i
MEDICAL WASTE

B fwnipicen

EI7 &Y

&7
09908®

BEE PR WS PER BLEME BE






废气排放口
废水排放口
一般固体废物
噪声排放源
医废间
危险废物
形状
正方形边框

等边三角形

等边三角形

背景颜色
绿色

黄色

黄色




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	污染物项目
	防治措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织排放
	非甲烷总烃
	加强密闭
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值

	
	
	硫化氢
	污水处理站加盖，定期喷洒除臭剂
	《医疗机构水污染物排放准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

	
	
	氨气
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	甲烷
	
	

	
	
	氯气
	
	

	地表水环境
	污染物项目：PH、SS、COD、氨氮、BOD5、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、色度、蛔虫卵死亡率因子、肠道致病菌、总余氯

	
	 项目废水经污水处理后排入园区污水管网，最终排入华电水务秦皇岛有限公司

	
	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，及北戴河生命科学园污水处理站进水指标。

	声环境
	生产设备
	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准限值。



	电磁辐射
	--
	--
	--

	固体废物
	一般固体废物：（废包装物未被试剂污染、絮凝剂和除臭剂包装物、二氧化氯废包装桶)、废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器
	废包装物收集定期外售回收部门；纯水机废滤芯、废反渗透膜、生物安全柜废过滤器、暂存一般固废间后交由环卫部门处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
	《一般工业固体废物贮存污染控制标准（GB 18599-2020）、危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、

《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）

	
	危险废物：污水处理站污泥、废机油、废油桶

	暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。
	

	
	危险废物：清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品
	暂存于医废间，定期交由有资质单位处置。《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）
	

	土壤及地下水污染防治措施
	①危险废物暂存间面积3.5㎡，医废间面积3.8㎡，地面做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容，地面和裙角等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s，或参照 GB/T 50934 执行;②)危险物质应选择防腐、防渗、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，存储于阴凉、通风良好的车间内，远离火种、热源，应有专门人员看管③车间地面做到一般防渗区要求，底部及四壁采取三合土铺底，再在上层铺 10~15cm的抗渗水泥进行硬化,或采取其他防渗措施,防渗水平应达到一般防渗区防渗要求(等效黏土防渗层 Mb≥1.5，渗透系数 K≤1.0x10-7cm/s)，或参考 GB16889 执行

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险防范措施
	①危废贮存间要有防风、防雨、防晒、防渗漏措施;②各危废采用专用容器盛放，且与拟贮存危险废物相容，并有明显标示标明具体物质名称，分类储存，禁止与一般工业固体废物混合存放;③危废暂存设施封闭，并设置危险废物警示标志，并由专人进行管理;④危险废物暂存间地面、裙脚全部做硬化和防渗处理，危废库设置围堰、做泄漏废液收集装置。

 生物安全防护设备风险防范措施 ①生物安全柜风险防范措施 实验室配置的生物安全柜从专门的供应商处购买，购置的生物安全柜配备有自动连锁装置和声光报警装置。此外，当本项目使用的生物安全柜过滤效率降低到不能满足实验室内洁净要求时，建设单位会让生物安全柜整机报废，更换新的生物安全柜以此确保生物活性物质不会逸散至空气中。 ②病原微生物的储存、运输过程风险防范措施 感染性物质在运输之前要经过合理的包装，所有感染性液体物质的主容器 必须是密封，防渗漏的，辅助包装防渗漏，必须在主容器和辅助包装之间填充足量的吸附材料，确保意外泄漏时能吸收主容器中的所有内容物，并保持衬垫材料或外包装的完好性。标识应与所装的危险物质相符并符合相关国内和国际运输规定。同时，建设单位对于细胞的购买和接收将执行登记制度，并保存备案。感染性物质运输时遵守《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)中有关样本运送的要求。

医疗感染事件防范和处置措施说明：防范：①分类收集将感染性医疗废物与其他废物严格区分，使用专用医疗废物袋封装。②规范标识医疗废物收集容器需标注“感染性医疗废物”标识，明确产生科室、产生日期，便于追溯管理。处置措施：①现场隔离发现医疗废物泄漏、包装袋破损后，立即用警戒带隔离污染区域，禁止无关人员进入，防止感染范围扩大。②消毒清理穿戴全套防护用品后，用含氯消毒剂对泄漏物及污染地面、物体表面进行喷洒消毒，作用30分钟后，用专用工具收集泄漏废物，重新封装入医疗废物袋，清理后再次对污染区域消杀。

	其他环境管理要求
	废气排放口、废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照规范要求进行建设设置排污口应符合一明显、二合理、三便于的要求，即环保标志明显:排污口设置合理排污去向合理;便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌。提示性标志牌是用于向人们提供某种环境信息，警告性标志牌是用于提醒人们注意污染物排放可能造成危害。一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位设置警告性标志牌，警告标志图案应设置于警告性标志牌的下方。

废水污染源监测指标为：PH、SS、COD、氨氮、BOD5、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、色度、蛔虫卵死亡率因子、肠道致病菌、总余氯

废气污染源监测指标为：氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气、非甲烷总烃

噪声监测：项目厂界外1m（4个点位）以及敏感目标处。


六、结论

	1、项目概况

(1)项目名称：天下秀再生医学细胞制备储存与医疗抗衰机构项目。

(2)建设单位:天下秀再生医疗健康科技（秦皇岛北戴河新区）有限公司。
(3)建设性质:新建

(4)地理位置及周边关系:

本项目租用河北省秦皇岛北戴河新区生命科学园8A配楼现有构筑物，中心地理坐标为东经119°17′46.646″，北纬39°39′11.867″，厂界北侧为北戴河新未来国际医院，南侧为马丁埃文斯医院，西侧为北戴河新未来国际医院，东侧为北戴河新未来国际医院，距离项目最近的敏感点为项目北侧15m处的北戴河新未来国际医院。
（5）项目投资:项目总投资 6100 万元，其中环保投资100万元，占总投资的1.64%。

（6）劳动定员及工作制度:本项目劳动定员18人，执行法定节假日休息，每日工作8小时，夜间无研发接诊等工作，年工作230 天。

(7)建设内容及规模:

本项目租用北戴河新区生命科学园8A配楼共1122.86平方米，建设内容包括细胞制备储存库、细胞制备实验室及再生医疗美容抗衰中心；购置低速大容量离心机、液氮罐、生物安全柜、荧光细胞计数仪等细胞实验室设备、以及激光美容仪、热玛吉等医美设备。项目建成后，将形成集细胞采集、存储、扩增及研发于一体的抗衰中心，运用国际先进自体再生技术，开展综合健康管理、亚健康调理、医用细胞存储制备、皮肤再生抗衰治疗及医美常规诊疗服务。

2、环境影响分析

(1)废气

实验室消毒废气为非甲烷总烃以无组织形式排放。

(2)废水

项目废水经污水处理设备处理后排入园区污水管网，最终排入华电水务秦皇岛有限公司。
噪声

本项目噪声主要为设施运转噪声，通过采用低噪设备，基础减振，厂房隔声，距离衰减等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。

(4)固体废物

本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物。

一般固体废物：（废包装物未被试剂污染、絮凝剂和除臭剂包装物、二氧化氯废包装桶)、废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器，其中废包装物收集定期外售回收部门；纯水机废滤芯、废反渗透膜、生物安全柜废过滤器、暂存一般固废间后交由环卫部门处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。
危险废物：废机油、废油桶、污水处理站污泥和沉渣，经处理后暂存危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。

医疗废物：清洗废液,换液废液,实验废料、废培养基、废细胞菌体、感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废光疗滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术剪、废手术刀、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品，暂存于医废间，定期交由有资质的单位处置。
4、总量控制结论

本项目污染物总量控制指标建议值为:

(1)废气:VOCs:0.068t/a;

(2)废水:

华电水务秦皇岛有限公司出水指标:COD:0.019t/a、氨氮:0.002t/a。

5、工程可行性结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	二氧化硫
	0
	--
	0
	0
	0
	0.000
	0.000

	
	氮氧化物
	0
	--
	0
	0
	0
	0.000
	0.000

	
	非甲烷总烃
	0
	--
	0
	0.068
	0
	0.068
	+0.068

	废水
	COD
	0
	--
	0
	0.019
	0
	0.019
	+0.019

	
	氨氮
	0
	--
	0
	0.002
	0
	0.002
	+0.002

	一般固体废物
	废包装物未被试剂污染、除臭剂和絮凝剂废包装物、二氧化氯废包装桶)
	0
	--
	0
	2
	0
	2t/a
	+2t/a

	
	废反渗透膜、纯水机废滤芯、生物安全柜废过滤器、
	0
	--
	0
	1
	0
	1t/a
	+1t/a

	/
	生活垃圾
	0
	--
	0
	3t/a
	0
	3t/a
	+3t/a

	危险废物
	污水处理站污泥
	0
	--
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废机油
	0
	--
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废油桶
	0
	--
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	实验室废液（清洗废液、换液废液）
	0
	--
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	实验废料
	0
	--
	0
	0.05t/a
	0
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	废培养基、废细胞菌体
	0
	--
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	感染的废包装物、废血液、样本、一次性废用品（消毒服、手套、口罩、帽、鞋套等）、废过滤片、废生物安全袋、废培养皿、废移液器、废手术刀、废手术剪、废注射器、废针头、敷料、废吸头、废移液管、废试剂瓶、废离心管等实验器具，不合格检测样品
	0
	--
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年
本项目位置

















� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���











P1





w





P1i








leqg





附图1 项目地理位置图









自体外周血
血浆提取
单个核细胞分离
细胞活化
细胞培养
细胞检验
入库
N、S、W
N、S、W
N、S、W
N、S、W
N、S、W
S、W



_1234567895.vsd
预检分诊



_1234567897.vsd
术前评估



_1234567898.vsd
咨询与评估



_1234567899.vsd
化粪池



_1234567896.vsd
问诊与查体



_1234567894.vsd
问诊与观察



真皮细胞处理
原代细胞培养
细胞扩增
细胞检测
细胞入库
N、S、W
N、S、W
N、S、W
N、S、W
S、W



脐带处理
原代细胞培养
细胞扩增
细胞检测
细胞入库
N、S、W
N、S、W
N、S、W
N、S、W
S、W



_1234567890.vsd
检验仪器清洗用水



